Приложение 2

к тендерной документации

Техническая спецификация закупа способом проведения тендера (медицинское оборудование)

ЛОТ №1

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники | Лот №1 - Светильник операционный |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике | Техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | 1 | Корпус светильника | Операционные светильники – Светодиодные хирургические светильники обеспечивают бестеневое освещение для врачей во время операций, также обеспечивают круглые пятна в соответствии с потребностями операций, что в максимальной степени может удовлетворить потребности различных хирургических случаев. Состоит из подъемных механизмов, траверсы, пружинного рычага и держателя лампы, пульта дистанционного управления и аварийного источника питания. Эндоскопический свет: лампа переключается в режим эндосвета с помощью одной кнопки на сенсорном дисплее. В случае потребности в высоком освещении, интенсивность света регулируется не менее чем до 100% максимального уровня или наоборот снизить интенсивность освещения до не менее 5% Дисплей управления: дисплей управления с сенсорным экраном диагональю не менее 4 дюйма. Крепление: потолочное Источник света: блок LED светодиодов Количество светодиодов на куполе не менее 72 шт. Принцип бестеневого освещения: многоточечный Источник питания: не более 220 В, 50/60 Гц Потребляемая мощность: не более 150 Вт Максимальное освещение: не менее 160 000 Люкс Диаметр светового поля: от не менее 180 мм до не более 320 мм. Глубина освещённости, не менее 1200 мм Регулировка цветовой температуры не менее на 5 уровней: не менее от 3500K до не более 5000K Индекс цветопередачи (CRI), не менее 95 Ra Цветовая температура: не менее 3 800 K ≤ Tс ≤ 6 000 K Яркость (затемнение) при ENDO режиме: не менее 5% Кол-во степеней вращения лампы, не менее 5 Средний срок службы: не менее 50 000 часов | 2 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Держатель не менее для двух купол | Металлический держатель для двух купол - держатель для крепления двух куполов светильника | 1 шт. |
|  |  | 2 | Шнур питания | Шнур питания подключение шнура питания для переменного тока не менее 210 В и не более 220В, сечение кабеля не менее 2 кв, фаза, нейтраль, заземление. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Режим | Вся панель светильника поворачивается не менее 360° вокруг консолей. Куполы светильника имеют собственные импульсные источники питания и интерфейсы ввода питания света: не менее 140 000 lx ~ 160 000 lx (расстояние тестирования составляет один метр от центра панели лампы.), диапазон погрешности больших пятен составляет не менее (+0, -25 000 lx), а диапазон погрешности маленьких пятен составляет не менее (0, +18 000 lx); В первом куполе минимальный диаметр пятна света должен составлять не менее 180 мм (±23%), а максимальный диаметр пятна должен составлять не менее 320 мм (±23%); во втором куполе минимальный диаметр пятна света должен составлять не менее 180 мм (±23%), а максимальный диаметр пятна должен составлять не менее 320 мм (±23%). Балансир может поворачиваться вверх и вниз не менее чем на 38° и не более чем 50°. Держатель ламповой панели вращается не менее 360° вокруг консольного кронштейна. Относительный поворот между двумя держателями составляет не менее 360°. Угол поворота центрального регулятора вокруг оси кронштейна составляет не менее 60°. Угол поворота корпуса ламповой панели вокруг кронштейна составляет не менее 270°. Ламповая панель может вращаться и перемещаться в любых направлениях благодаря много осевому вращению и таким образом, отвечает требованиям достижения заданного положения движения. свет на 1ом куполе состоит не менее чем из 72 шт светодиодов. Входной ток светильника составляет не менее 3,24-1,47 A Диапазон погрешности больших пятен составляет не менее (+0, -25 000 1x), а диапазон погрешности маленьких пятен не менее - (0, +18 000 lx). Диаметр обычного пятна (d10) не менее 260~350 мм, а точность составляет не менее ±23%. Диаметр эллиптического пятна (d10) не менее 200~370 мм, а точность составляет не менее ±23%. Эллиптическое распределение пятен (d50) не менее 190~210 мм, а точность составляет не менее ±23%. | 1 шт. |
|  |  | 4 | Крышка крепления | Круглая пластиковая потолочная декоративная крышка крепления светильника | 1 шт. |
|  |  | 5 | Компонент поперечины | Компонент поперечины позволяет вращаться не менее чем на 360° от оси | 1 шт. |
|  |  | 6 | Стерильная ручка | Съемная, высокотемпературная дезинфекционная (≤ 134°С, материал PPSU - Полифенилсульфон– высококачественный пластик, сохраняющий превосходные механические, тепловые характеристики при длительном воздействии высоких температур). Использование высокой температуры не превышает не менее 134°C для стерилизации. (осуществляется клиникой в соответствии с местными правилами и нормами). С помощью рукоятки передвигается купол светильника. | 4 шт. |
|  |  | 7 | Панель управления с сенсорным экраном | Сенсорный дисплей управления светильниками диагональ не менее 4 дюйма: вкл/выкл освещение, управление интенсивности света, вкл/выкл эндо режима, управления цвета освещённости. | 2 шт. |
|  |  | 8 | Потолочное крепление и инсталляционные принадлежности | Потолочное крепление и инсталляционные принадлежности. Для инсталляции светильника. | 1 комплект. |
|  |  | 9 | Светодиодный модуль | Светодиодный модуль состоит из не менее 72 шт. светодиодов. | 2 шт. |
|  |  | 10 | Аварийный источник питания | Источник электроэнергии, применяемый при сбоях в электросети и не зависящий от основных источников или систем. | 1 шт. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Температура: -20°С ~ 55°С. Относительная влажность: ≤ 93% без конденсации Атмосферное давление: 700-1060 гПа |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP пункт назначения |  |  |  |
| 5 | Срок поставки МИ ТСО и место дислокации | 20 календарных дней с момента подписания договора Адрес: г. Костанай, ул. Дзержинского, 9 |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Сервисное обслуживание должно проводиться в соответствии с требованиями приказа МЗСР от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-273/2020 «Об утверждении Правил осуществления сервисного обслуживания медицинской техники в Республике Казахстан». 1.Сервисное обслуживание медицинской техники в гарантийный и постгарантийный период является обязательным условием ее безопасной эксплуатации. Не допускается эксплуатация медицинской техники, не обеспеченной сервисным обслуживанием, снятой с сервисного обслуживания, или эксплуатация медицинской техники персоналом, не имеющим специальной подготовки, не прошедшим обучение по использованию медицинской техники. 2.Сервисное обслуживание медицинской техники в Республике Казахстан осуществляется: субъектами здравоохранения, имеющими в штате специалиста (специалистов) по ремонту и обслуживанию медицинской техники, прошедшие обучение на предприятиях-производителях соответствующих видов (наименований) медицинской техники или в организациях, имеющих право осуществлять профессиональную подготовку по техническому обслуживанию соответствующих видов медицинской техники (далее - субъекты); сервисными службами. При осуществлении сервисных работ субъекты и сервисные службы предоставляют следующий перечень документов: сертификат о наличии действующей системы менеджмента качества в соответствии с ГОСТ ISO 9001 или ГОСТ ISO 13485; действующую техническую и эксплуатационную документацию изготовителя (производителя). Сервисное обслуживание медицинской техники 2а, 2б и 3 классов безопасности осуществляется: сервисными службами производителя медицинской техники; сервисными службами, имеющими документальное подтверждение от производителя медицинской техники на право проведения сервисного обслуживания. 3.В целях недопущения простоя срок осуществления ремонта медицинской техники не превышает пятнадцати рабочих дней с даты выявления сервисной службой причины поломки медицинской техники (при необходимости замены запасных частей срок ремонта увеличивается на срок доставки запасных частей). 4.При проведении сервисного обслуживания используются запасные части, в том числе расходные материалы, предусмотренные действующей технической и эксплуатационной документацией изготовителя (производителя). Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |
| 7 | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |  |  |  |

| И.о. главного врача Юрист Заведующий хирургическим отделением Заведующий отделения множественной и сочетанной травмы Менеджер | Шатерников В.В. Залесский В.В. Ковалев П.А. Коянбаев Э.Б. Сагумбаева М.М. |
| --- | --- |