## Лист1
Приложение 1 к объявлению №38 от 19.11.2024 г по 26.11.2024
№ | Наименование лекарственного средства (международное непатентованное название или состав) | Спецификация, характеристика | Ед. изм | кол-во | Цена | Сумма
1 | Рукоятка для ларингоскопа батареечная перезаряжаемая | Рукоять батареечная/ перезаряжаемая для ларингоскопа, 2,5 В, средняя, Ø 28 мм, с ксеноновой лампой (срок службы лампы не менее 20 часов). Патрон лампочки из металла, быстрое и легкое удаление лампы для стерилизации. | штук | 2 | 46000 | 92000
2 | Клинок для ларингоскопа со сменным фиброоптическим световодом №4 | Клинок со сменным фиброоптическим световодом изогнутый. Матовая полировка нержавеющей стали предотвращает отражение, световод не более Ø4 мм, минимум 5500 отдельных волокон, интенсивность света: > 4.200 люкс / при 2,5 B > 12.500 люкс / при 3,5 B (измерено на расстоянии 35 мм от выхода света) обработка в автоклаве при температуре до 134° C – до 4.000 циклов отвечает требованиям стандарта DIN ISO 7376. Размеры не более: 155х25мм | штук | 2 | 45000 | 90000
3 | Рукоятка для ларингоскопа заряжаемая, средняя с аккумулятором | Рукоять батареечная/ перезаряжаемая для ларингоскопа, 3,5 В, с аккумулятором Li-Ion, средняя, Ø 28 мм, с ксеноновой лампой (срок службы лампы не менее 20 часов). Интенсивность света, расстояние не менее 35мм. – 9000 – 18000 люкс. Цветовая температура - 6.500 К. Световой поток - 70 лм. Патрон лампочки из металла, быстрое и легкое удаление лампы для стерилизации. | штук | 2 | 93000 | 186000
4 | Клинок для ларингоскопа | Клинок для ларингоскопа изогнутый из нержавеющей стали. Наличие подвижного и до 60° сгибаемого наконечника для поднятия надгортанника. Матовая поверхность предотвращает отражение, вакуумная лампа, освещенность более 1500 люкс/2,5В, размеры в пределах 130х25мм | штук | 2 | 106000 | 212000
5 | Клинок для ларингоскопа | Клинок для ларингоскопа изогнутый из нержавеющей стали. Наличие подвижного и до 60° сгибаемого наконечника для поднятия надгортанника. Матовая поверхность предотвращает отражение, вакуумная лампа, освещенность более 1500 люкс/2,5В, размеры в пределах 155х27мм | штук | 2 | 106000 | 212000
6 | Рукоятка для ларингоскопа | Батареечная металлическая рукоятка для ларингоскопа, средняя, 2,5В, диаметр не более 28мм, длина 160мм | штук | 2 | 26000 | 52000
7 | Перчатки нитриловые диагностические нестерильные размерами XS, S,M, L, XL | Перчатки нитриловые диагностические нестерильные размерами XS, S,M, L, XL. В коробке №100 шт. | пара | 30000 | 30 | 900000
8 | Нейтральный электрод многоразовый | Нейтральный электрод многоразовый, для взрослых, размер 250 х 150 мм, длина кабеля 500 мм международный, в комплекте с кабелем для многоразовых нейтральных электродов, разъем со стороны нейтрального электрода 10 мм х 2,5 мм для электрохирургическогоблока, длина 4500 мм, лента резиновая содержит латекс длиной 75 мм | штук | 1 | 230000 | 230000
|  | Джуматаев Т.К. |  |  |  | Заместитель директора по лечебной части
|  | Калиев Е.Н. |  |  |  | Заместитель директора по хирургической части
|  | Байдаулетов Н.Т. |  |  |  | Главный экономист
|  | Касенов А.М. |  |  |  | Заведующий аптекой
|  | Абилхамитова А.Н. |  |  |  | Руководитель отдела гос. Закупок