## Лист1
Протокол итогов ИМН по запросу ценовых предложений от 01.10.2018 года
№ лота | Наименование | Техническое описание | Кол-во | Цена | ИП "Медкор" | ТОО "Kazbiotech" | ТОО "FUTUREGROUP" | ТОО "НЕС компани" | ТОО "Medical Marketing Group"
1 | Блокируемая пластина для большеберцовой кости дистальная медиальная, Левая, с количеством отверстий 6, диаметром 3.5мм | Блокируемая пластина для большеберцовой кости дистальная медиальная, левая/правая используется при переломах дистального отдела большеберцовой кости. Количество отверстий от 4 до 14 комбинированных отверстий в диафизарной части пластины, длина одного отверстия в центральной части до 13мм, остальных до 7,5мм для кортикальных и блокирующих винтов, которыми можно проводить компрессию костных отломков на пластине и блокируемую фиксацию. Расстояние между комбинированными отверстиями 5,5мм. В дистальной части 9 цилиндрических отверстий с резьбой для блокирующих винтов диаметром 3,5мм. В дистальной области пластины имеется отверстие для временной фиксации спицей. Сторона пластины прилегающая к костной ткани малоконтактная. Используемые винты с данной пластиной диаметром 3,5мм. Материал изготовления титановый сплав TiAl6V4. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. Рекомендуется паровая стерилизация 121ºС – 15 минут. | 1 | 93878.125 |  | 82614
2 | Блокируемая пластина для большеберцовой кости дистальная медиальная Правая, с количеством отверстий 8, диаметром 3.5мм |  | 1 | 93878.125 |  | 82641
3 | Винт блокирующий самонарезающий, диаметром 3.5мм, длиной 20мм | Винты блокирующие: винты 3,5мм имеют конусную резьбу по внешнему диаметру головки, что позволяет блокировать винт в пластине при вкручивании. Длина винтов от 10мм до 60мм. Диаметр головки винта 4,5мм, под шестигранную отвертку S2,5 или "звездочку" Т15 . Резьба на всю ножки винта. Все винты имеют самонарезающую резьбу, что позволяет фиксировать их без использования метчика. Материал изготовления титановый сплав TiAl6V4. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. Рекомендуется паровая стерилизация 121ºС – 15 минут. | 1 | 6118.75 |  | 5384
4 | Винт блокирующий самонарезающий, диаметром 3.5мм, длиной 26мм |  | 4 | 6118.75 |  | 5384
5 | Винт блокирующий самонарезающий, диаметром 3.5мм, длиной 40мм |  | 24 | 6118.75 |  | 5384
6 | Винт блокирующий самонарезающий, диаметром 3.5мм, длиной 50мм |  | 2 | 6118.75 |  | 5384
7 | Винт блокирующий самонарезающий, диаметром 3.5мм, длиной 52мм |  | 1 | 6118.75 |  | 5384
8 | Винт блокирующий самонарезающий, диаметром 3.5мм, длиной 54мм |  | 1 | 6118.75 |  | 5384
9 | Винт блокирующий самонарезающий, диаметром 3.5мм, длиной 56мм |  | 5 | 6118.75 |  | 5384
10 | Винт блокирующий, самонарезающий, диаметром 3,5мм, длинной 60мм |  | 5 | 6118.75 |  | 5384
11 | Блокирующий канюлированный большеберцовый стержень 10, длиной 300 мм | Стержни канюлированные для фиксации переломов большеберцовой кости. Длина стержней L=270-390мм (с шагом 15мм), диаметр стержня d=8-12 мм (с шагом 1мм), канюлированный вариант исполнения. Необходимо наличие возможности для создания компрессии костных отломков в верхней и нижней частях. На верхней части имеются не менее 4 круглых отверстий и одно овальное, длина которого 11,5мм. В нижней части расположены не менее 4 круглых отверстий и одно овальное, длина которого 11,5мм. Отверстия на стержне расположены в четырех разных направлениях. Фиксация концов стержня – середина первого дистального отверстия канюлированных стержней расположена на расстоянии не более 6мм от конца стержня в случае канюлированных стержней. Стежень должен быть изогнут в верхнем отделе для удобного введения в костно мозговой канал под углом 13-14 градусов. У стержня ниже изгиба треугольное поперечное сечение и сквозной канал, что препятствует повышению внутрикостного давления во время имплантации. В конструкции стержня для большеберцовой кости используются винты диаметром 4,5мм. Со стержнем в комплекте должен быть слепой винт, который препятствует врастанию мягких тканей в канал в проксимальный отдел стержня. В проксимальном отделе стержня имеется внутренняя резьба, для соединения с инструментом, для имплантации. Материал изготовления - нержавеющая сталь соответсвует стандарту международного уровня ISO 5832-1: 316L, 136 LVM СПЛАВ. Рекомендуется паровая стерилизация 121ºС – 15 минут. | 2 | 110000 |  | 96800
12 | Блокирующий канюлированный большеберцовый стержень 10, длиной 315 мм |  | 2 | 110000 |  | 96800
13 | Блокирующий канюлированный большеберцовый стержень 10, длиной 330 мм |  | 2 | 110000 |  | 96800
14 | Блокирующий канюлированный большеберцовый стержень 10, длиной 345 мм |  | 2 | 110000 |  | 96800
15 | Блокируемая пластина для большеберцовой кости дистальная медиальная Левая, с количеством отверстий 12, диаметром 3.5мм | Блокируемая пластина для большеберцовой кости дистальная медиальная, левая/правая используется при переломах дистального отдела большеберцовой кости. Количество отверстий от 4 до 14 комбинированных отверстий в диафизарной части пластины, длина одного отверстия в центральной части 13мм, остальных 7,5мм для кортикальных и блокирующих винтов, которыми можно проводить компрессию костных отломков на пластине и блокируемую фиксацию. Расстояние между комбинированными отверстиями 5,5мм. В дистальной части 9 цилиндрических отверстий с резьбой для блокирующих винтов диаметром 3,5мм. В дистальной области пластины имеется отверстие для временной фиксации спицей. Сторона пластины прилегающая к костной ткани малоконтактная. Используемые винты с данной пластиной диаметром 3,5мм. Материал изготовления - нержавеющая сталь: 316L, 136 LVM СПЛАВ. Рекомендуется паровая стерилизация 121ºС – 15 минут. | 2 | 61875 |  | 54450
16 | Блокируемая пластина для большеберцовой кости дистальная медиальная Правая, с количеством отверстий 12, диаметром 3.5мм |  | 2 | 61875 |  | 54450
17 | Блокируемая пластина для большеберцовой кости переднелатеральная дистальная Левая, с количеством отверстий 17, диаметром 3.5мм | Блокируемая пластина для большеберцовой кости переднелатеральная дистальная, левая/правая, используется при переломах дистального отдела большеберцовой кости. Количество отверстий от 5 до 21 комбинированных отверстий в диафизарной части пластины, длина одного отверстия в центральной части 13мм, остальных 7,5мм для кортикальных и блокирующих винтов, которыми можно проводить компрессию костных отломков на пластине и блокируемую фиксацию. Расстояние между комбинированными отверстиями 5,5мм. В проксимальной части 6 цилиндрических отверстия с резьбой для блокирующих винтов диаметром 3,5мм. В проксимальной обласи пластины имеются отверстия для спиц. Сторона пластины прилегающая к костной ткани малоконтактная. Используемые винты с данной пластиной диаметром 3,5мм. Материал изготовления - нержавеющая сталь: 316L, 136 LVM СПЛАВ. Рекомендуется паровая стерилизация 121ºС – 15 минут. | 2 | 68612.5 |  | 60379
18 | Блокируемая пластина для большеберцовой кости переднелатеральная дистальная Правая, с количеством отверстий 17, диаметром 3.5мм |  | 2 | 68612.5 |  | 60379
19 | Блокируемая пластина для большеберцовой кости проксимальная Левая, с количеством отверстий 16, диаметром 3.5мм | Блокируемая пластина для большеберцовой кости проксимальная, левая/правая используется при переломах проксимального отдела большеберцовой кости. Количество отверстий от 4 до 16 комбинированных отверстий в диафизарной части пластины, длина отверстий 7,5мм для кортикальных и блокирующих винтов, которыми можно проводить компрессию костных отломков на пластине и блокируемую фиксацию. Расстояние между комбинированными отверстиями 5,5мм. В проксимальной части 7 цилиндрических отверстий с резьбой для блокирующих винтов диаметром 3,5мм. В проксимальной области пластины имеются отверстия для временной фиксации спицами. Сторона пластины прилегающая к костной ткани малоконтактная. Используемые винты с данной пластиной диаметром 3,5мм. Материал изготовления - нержавеющая сталь: 316L, 136 LVM СПЛАВ. Рекомендуется паровая стерилизация 121ºС – 15 минут. | 2 | 61237 |  | 53889
20 | Блокируемая пластина для большеберцовой кости проксимальная Правая, с количеством отверстий 16, диаметром 3.5мм |  | 2 | 61237 |  | 53889
21 | Блокируемая пластина для малоберцовой кости латеральная дистальная Левая, с количеством отверстий 7, диаметром 3.5мм | Блокируемая пластина для малоберцовой кости латеральная дистальная, левая/правая, используется при переломах дистального отдела малоберцовой кости. Количество отверстий от 3 до 7 комбинированных отверстий в диафизарной части пластины, длина отверстий 7,5мм для кортикальных и блокирующих винтов, которыми можно проводить компрессию костных отломков на пластине и блокируемую фиксацию. Расстояние между комбинированными отверстиями 5,5мм. В проксимальной части 5 цилиндрических отверстий с резьбой для блокирующих винтов диаметром 3,5мм. В дистальной обласи пластины имеются отверстия для спиц. Сторона пластины прилегающая к костной ткани малоконтактная. Используемые винты с данной пластиной диаметром 3,5мм. Материал изготовления - нержавеющая сталь: 316L, 136 LVM СПЛАВ. Рекомендуется паровая стерилизация 121ºС – 15 минут. | 2 | 61237 |  | 53889
22 | Блокируемая пластина для малоберцовой кости латеральная дистальная Правая, с количеством отверстий 7, диаметром 3.5мм |  | 2 | 61237 |  | 53889
23 | Блокируемая пластина для ключицы с латеральной площадкой Левая, с количеством отверстий 8, диаметром 2.7/3.5 мм | Блокируемая пластина для ключицы с латеральной площадкой, правая/левая, для фиксации переломов среднего и латерального отдела ключицы, с анатомическим изгибом, количество комбинированных отверстий от 3 до 8, длина отверстий 7,5мм для кортикальных и блокирующих винтов, которыми можно проводить компрессию костных отломков на пластине и блокируемую фиксацию. Расстояние между комбинированными отверстиями 5,5мм. Латеральная часть пластины имеет расширенную площадку с цилиндрическими отверстиями с резьбой, для винтов 2,7мм. Сторона пластины прилегающая к костной ткани малоконтактная. Используемые винты с данной пластиной диаметром 2,7 и 3,5мм. Материал изготовления - нержавеющая сталь: 316L, 136 LVM СПЛАВ. Рекомендуется паровая стерилизация 121ºС – 15 минут. | 2 | 48675 |  | 42834
24 | Блокируемая пластина для ключицы с латеральной площадкой Правая, с количеством отверстий 8, диаметром 2.7/3.5 мм |  | 2 | 48675 |  | 42834
25 | Блокируемая пластина для пяточной кости Левая, длиной 69 мм, для винта диаметром 3.5 мм | Блокируемая пластина для пяточной кости, левая/правая, длиной 69 и 79мм, имеет 15 цилиндрических отверстий с резьбой для блокирующих винтов, также имеются крючки для дополнительной фиксации. Маркировка пластин и винтов синим цветом. Используемые винты с данной пластиной диаметром 3,5мм. Материал изготовления - нержавеющая сталь: 316L, 136 LVM СПЛАВ. Рекомендуется паровая стерилизация 121ºС – 15 минут. | 2 | 54725 |  | 48158
26 | Блокируемая пластина для пяточной кости Правая, длиной 69 мм, для винта диаметром 3.5 мм |  | 2 | 54725 |  | 48158
27 | Винт блокирующий самонарезающий диаметром 2.7 мм, длиной 14 мм | Винты блокирующие: винты 2,7мм имеют конусную резьбу по внешнему диаметру головки, что позволяет блокировать винт в пластине при вкручивании. Длина винтов от 14мм до 60мм. Диаметр головки винта 4,5мм, под шестигранную отвертку S2,5 или "звездочку" Т15 . Резьба на всю ножки винта. Использовать после применения метчика. Материал изготовления - нержавеющая сталь: 316L, 136 LVM СПЛАВ. Рекомендуется паровая стерилизация 121ºС – 15 минут. | 2 | 3025 |  | 2662
28 | Винт блокирующий самонарезающий диаметром 2.7 мм, длиной 16 мм |  | 2 | 3025 |  | 2662
29 | Винт блокирующий самонарезающий диаметром 2.7 мм, длиной 18 мм |  | 2 | 3025 |  | 2662
30 | Винт блокирующий самонарезающий диаметром 2.7 мм, длиной 20 мм |  | 2 | 3025 |  | 2662
31 | Диссектор (5 мм) | Диаметр не более 5 мм, Рабочая длина не менее 320 мм, Общая длина не менее 425 мм, Рабочая длина бранш не менее 20 мм,Неизолированная часть вилки рабочей часть не более 10 мм. Инструмент имеет модульную конструкцию состоящую из трех взаимозаменяемых элементов: - тяги с рабочей частью диссектор - трубки-корпуса с барашком - универсальной диэлектрической рукоятки с внутренним электрическим проводником. Снаружи корпус рукоятки и кольца изготавливаются нержавеющей стали. Для изготовления рукоятки применяется особо-прочный пластик с диэлектрическими свойствами, выдерживающий температуру до 250 градусов и не выделяющий токсичных веществ. Отсутствие лакокрасочного диэлектрического покрытия позволяет проводить любые разрешенные методы дезинфекции и стерилизации. Инструмент предназначен для работы с ЭХВЧ аппаратами. Электрод для подключения ЭХВЧ аппарата имеет наклон в сторону руки хирурга, что уменьшает вероятность перегиба кабеля в месте подключения и увеличивает срок его службы. Рукоятка имеет широкое шарнирное соединение, что исключает ее разбалтывание. Инструмент многоразового использования. Гарантия на инструмент не менее 36 месяцев. | 2 | 264803 |  |  | 259900 | 257834
32 | 2 Зажим (анатомический с удлиненными браншами 5 мм) | Диаметр не более 5 мм, Рабочая длина не менее 320 мм, Общая длина не менее 425 мм, Рабочая длина бранш не менее 19 мм,Неизолированная часть вилки рабочей часть не более 10 мм. Инструмент имеет модульную конструкцию состоящую из трех взаимозаменяемых элементов: - тяги с рабочей частью зажим анатомический - трубки-корпуса с барашком - универсальной диэлектрической рукоятки с внутренним электрическим проводником. Снаружи корпус рукоятки и кольца изготавливаются нержавеющей стали. Для изготовления рукоятки применяется особо-прочный пластик с диэлектрическими свойствами, выдерживающий температуру до 250 градусов и не выделяющий токсичных веществ. Отсутствие лакокрасочного диэлектрического покрытия позволяет проводить любые разрешенные методы дезинфекции и стерилизации. Инструмент предназначен для работы с ЭХВЧ аппаратами. Электрод для подключения ЭХВЧ аппарата имеет наклон в сторону руки хирурга, что уменьшает вероятность перегиба кабеля в месте подключения и увеличивает срок его службы. Рукоятка имеет широкое шарнирное соединение, что исключает ее разбалтывание. Инструмент многоразового использования. Гарантия на инструмент не менее 36 месяцев. Электрическая прочность изоляции рукоятки выдерживает напряжение переменного тока не менее 1500 В. Сопротивление изоляции, не менее 5 Мом. Инструмент разборный для обработки и стерилизации. | 2 | 264803 |  |  | 259900 | 257834
33 | Зажим (анатомический с кремальерой атравматичный "граспер" 5 мм) | Диаметр не более 5 мм, Рабочая длина не менее 320 мм, Общая длина не менее 425 мм, Рабочая длина бранш не менее 19 мм,Неизолированная часть вилки рабочей часть не более 10 мм. Инструмент имеет модульную конструкцию состоящую из трех взаимозаменяемых элементов: - тяги с рабочей частью зажим анатомический «граспер» - трубки-корпуса с барашком - универсальной диэлектрической рукоятки с внутренним электрическим проводником. Снаружи корпус рукоятки и кольца изготавливаются нержавеющей стали. Для изготовления рукоятки применяется особо-прочный пластик с диэлектрическими свойствами, выдерживающий температуру до 250 градусов и не выделяющий токсичных веществ. Отсутствие лакокрасочного диэлектрического покрытия позволяет проводить любые разрешенные методы дезинфекции и стерилизации. Инструмент предназначен для работы с ЭХВЧ аппаратами. Электрод для подключения ЭХВЧ аппарата имеет наклон в сторону руки хирурга, что уменьшает вероятность перегиба кабеля в месте подключения и увеличивает срок его службы. Рукоятка имеет широкое шарнирное соединение, что исключает ее разбалтывание. Инструмент многоразового использования. Гарантия на инструмент не менее 36 месяцев. Электрическая прочность изоляции рукоятки выдерживает напряжение переменного тока не менее 1500 В. Сопротивление изоляции, не менее 5 Мом. Инструмент разборный для обработки и стерилизации. | 3 | 275044 |  |  | 271000 | 267806
34 | Зажим (окончатый с кремальерой 5 мм) | Диаметр не более 5 мм, Рабочая длина не менее 315 мм, Общая длина не менее 425 мм, Рабочая длина бранш не менее 13 мм,Неизолированная часть вилки рабочей часть не более 10 мм. Инструмент имеет модульную конструкцию состоящую из трех взаимозаменяемых элементов: - тяги с рабочей частью зажим окончатый - трубки-корпуса с барашком - универсальной диэлектрической рукоятки с внутренним электрическим проводником. Снаружи корпус рукоятки и кольца изготавливаются нержавеющей стали. Для изготовления рукоятки применяется особо-прочный пластик с диэлектрическими свойствами, выдерживающий температуру до 250 градусов и не выделяющий токсичных веществ. Отсутствие лакокрасочного диэлектрического покрытия позволяет проводить любые разрешенные методы дезинфекции и стерилизации. Инструмент предназначен для работы с ЭХВЧ аппаратами. Электрод для подключения ЭХВЧ аппарата имеет наклон в сторону руки хирурга, что уменьшает вероятность перегиба кабеля в месте подключения и увеличивает срок его службы. Рукоятка имеет широкое шарнирное соединение, что исключает ее разбалтывание. Инструмент многоразового использования. Гарантия на инструмент не менее 36 месяцев. Электрическая прочность изоляции рукоятки выдерживает напряжение переменного тока не менее 1500 В. Сопротивление изоляции, не менее 5 Мом. Инструмент разборный для обработки и стерилизации. | 1 | 275044 |  |  | 271000 | 267806
35 | Зажим (когтевой с кремальерой 5 мм) | Диаметр не более 10 мм, Рабочая длина не менее 315 мм, Общая длина не менее 425 мм, Рабочая длина бранш не менее 16 мм, Инструмент имеет модульную конструкцию состоящую из трех взаимозаменяемых элементов: - тяги с рабочей частью зажим когтевой - трубки-корпуса с барашком - универсальной диэлектрической рукоятки с внутренним электрическим проводником. Снаружи корпус рукоятки и кольца изготавливаются нержавеющей стали. Для изготовления рукоятки применяется особо-прочный пластик с диэлектрическими свойствами, выдерживающий температуру до 250 градусов и не выделяющий токсичных веществ. Отсутствие лакокрасочного диэлектрического покрытия позволяет проводить любые разрешенные методы дезинфекции и стерилизации. Инструмент предназначен для работы с ЭХВЧ аппаратами. Электрод для подключения ЭХВЧ аппарата имеет наклон в сторону руки хирурга, что уменьшает вероятность перегиба кабеля в месте подключения и увеличивает срок его службы. Рукоятка имеет широкое шарнирное соединение, что исключает ее разбалтывание. Инструмент многоразового использования. Гарантия на инструмент не менее 36 месяцев. Электрическая прочность изоляции рукоятки выдерживает напряжение переменного тока не менее 1500 В. Сопротивление изоляции, не менее 5 Мом. Инструмент разборный для обработки и стерилизации. | 2 | 275044 |  |  | 271000 | 267806
36 | Зажим (когтевой с кремальерой 10 мм) | Диаметр не более 10 мм, Рабочая длина не менее 345 мм, Общая длина не менее 455 мм, Рабочая длина бранш не менее 35 мм, Инструмент имеет модульную конструкцию состоящую из трех взаимозаменяемых элементов: - тяги с рабочей частью зажим когтевой - трубки-корпуса с барашком - универсальной диэлектрической рукоятки с внутренним электрическим проводником. Снаружи корпус рукоятки и кольца изготавливаются нержавеющей стали. Для изготовления рукоятки применяется особо-прочный пластик с диэлектрическими свойствами, выдерживающий температуру до 250 градусов и не выделяющий токсичных веществ. Отсутствие лакокрасочного диэлектрического покрытия позволяет проводить любые разрешенные методы дезинфекции и стерилизации. Инструмент предназначен для работы с ЭХВЧ аппаратами. Электрод для подключения ЭХВЧ аппарата имеет наклон в сторону руки хирурга, что уменьшает вероятность перегиба кабеля в месте подключения и увеличивает срок его службы. Рукоятка имеет широкое шарнирное соединение, что исключает ее разбалтывание. Инструмент многоразового использования. Гарантия на инструмент не менее 36 месяцев. Инструмент легко разбирается для предоперационной подготовки | 1 | 275044 |  |  | 271000 | 267806
37 | Ножницы (изогнутые по плоскости двухбраншевые 5 мм) | Диаметр не более 5 мм, Рабочая длина не менее 315 мм, Общая длина не менее 425 мм, Рабочая длина бранш не менее 17 мм, Количество подвижных бранш, не менее 2 мм Инструмент имеет модульную конструкцию состоящую из трех взаимозаменяемых элементов: - тяги с рабочей частью ножницы - трубки-корпуса с барашком - универсальной диэлектрической рукоятки с внутренним электрическим проводником. Снаружи корпус рукоятки и кольца изготавливаются нержавеющей стали. Для изготовления рукоятки применяется особо-прочный пластик с диэлектрическими свойствами, выдерживающий температуру до 250 градусов и не выделяющий токсичных веществ. Отсутствие лакокрасочного диэлектрического покрытия позволяет проводить любые разрешенные методы дезинфекции и стерилизации. Инструмент предназначен для работы с ЭХВЧ аппаратами. Электрод для подключения ЭХВЧ аппарата имеет наклон в сторону руки хирурга, что уменьшает вероятность перегиба кабеля в месте подключения и увеличивает срок его службы. Рукоятка имеет широкое шарнирное соединение, что исключает ее разбалтывание. Инструмент многоразового использования. Гарантия на инструмент не менее 36 месяцев. Инструмент легко разбирается для предоперационной подготовки. Электрическая прочность изоляции рукоятки выдерживает напряжение переменного тока, не менее 1500В Сопротивление изоляции, не менее 5 Мом | 1 | 264803 |  |  | 259900 | 257834
38 | Зажим (биполярный двухбраншевый с одним электродом - диссектором 5 мм) | Диаметр не более 5 мм, Рабочая длина не менее 330 мм, Общая длина не менее 440 мм. Предназначен для диссекции и локальной коагуляции мягких тканей организма человека. Комплектуется электродом диссектором. Возможность установки сменных электродов Поворотный механизм с барашком .Снаружи корпус рукоятки и кольца изготавливаются нержавеющей стали. Для изготовления рукоятки применяется особо-прочный пластик с диэлектрическими свойствами, выдерживающий температуру до 250 градусов и не выделяющий токсичных веществ. Отсутствие лакокрасочного диэлектрического покрытия позволяет проводить любые разрешенные методы дезинфекции и стерилизации. Инструмент предназначен для работы с ЭХВЧ аппаратами. Электрод для подключения ЭХВЧ аппарата имеет наклон в сторону руки хирурга, что уменьшает вероятность перегиба кабеля в месте подключения и увеличивает срок его службы. Рукоятка имеет широкое шарнирное соединение, что исключает ее разбалтывание. Инструмент многоразового использования. Гарантия на инструмент не менее 36 месяцев. Инструмент легко разбирается для предоперационной подготовки. Электрическая прочность изоляции рукоятки выдерживает напряжение переменного тока, не менее 1500В Сопротивление изоляции, не менее 5 Мом | 2 | 468160 |  |  | 459900 | 455840
39 | Электрод (L-Образный 5 мм) | Диаметр не более 5 мм, Рабочая длина не менее 320 мм, Общая длина не менее 380 мм. Изоляционное покрытие, стойкое к механическим повреждениям. Рабочая часть электрода обладает антипригарным покрытием. Электрическая прочность изоляции рукоятки выдерживает напряжение переменного тока, не менее 1500В. Сопротивление изоляции, не менее 5 Мом. Инструмент многоразового использования. Гарантия на инструмент, не менее, месяцев 36 | 2 | 54131 |  |  | 54000 | 52706
40 | Иглодержатель (с кремальерой рукояткой пистолетного типа 5 мм) | Диаметр, не менее, мм 5, Рабочая длина, не более, мм 325, Общая длина, не менее, мм 490, Количество подвижных бранщ, не более 1, Длина бранш, не менее, мм 12, Рабочие бранши изогнуты в форме диссектора. На конце инструмента имеется фиксатор узла нити.Инструмент снабжен компенсатором усилия сжатия губок. Рабочие части инструмента имеют твердосплавное покрытие и обеспечивают жесткую фиксацию иглы. Инструмент снабжен кремальерой. Рукоятка имеет изогнутую V-образную форму, Инструмент многоразового использования. Изготовлен из нержавеющей стали. Гарантия на инструмент, не менее 36 месяцев. Инструмент разборный для обработки и стерилизации | 2 | 359898 |  |  | 354900 | 350427
41 | Иглодержатель (иглоприемник без кремальеры с рукояткой аксиального типа 5мм) | Диаметр, не менее, мм 5, Рабочая длина, не более, мм 325, Общая длина, не менее, мм 490, Количество подвижных бранщ, не более 1, Длина бранш, не менее, мм 12, Рабочие бранши изогнуты в форме диссектора.Инструмент снабжен компенсатором усилия сжатия губок. Рабочие части инструмента имеют твердосплавное покрытие и обеспечивают жесткую фиксацию иглы. Рукоятка имеет изогнутую V-образную форму, Инструмент многоразового использования. Изготовлен из нержавеющей стали. Гарантия на инструмент, не менее 36 месяцев. Инструмент разборный для обработки и стерилизации | 2 | 301378 |  |  | 299000 | 293447
42 | Щетка для чистки инструментов (для канала 5 мм) | Диаметр, не более 5 мм. Общая длина, не менее 370 мм. Износостойкая синтетическая щетина. Длина рабочей части с щетиной, не менее 20 мм. Инструмент многоразового использования | 10 | 10241 |  |  | 10200 | 9971
43 | Щетка для чистки инструментов (для канала 10 мм) | Диаметр, не более 10 мм. Общая длина, не менее 375 мм. Износостойкая синтетическая щетина. Длина рабочей части с щетиной, не менее 20 мм. Инструмент многоразового использования | 10 | 10241 |  |  | 10200 | 9971
44 | Эндоклипер (поворотный с одной тягой 10 мм под клипсы 5 и 8 мм) | Диаметр, мм, не менее 10. Рабочая длина, не менее, мм 320. Общая длина, не менее, мм 440. Предназначен для наложения клипс 5 мм, 8 мм исредне-больших. Бранши отклоняемые относительно оси инструмента на, не менее, градусов, что позволяет видеть момент наложения клипсы 45. Рукоятка инструмента имеет U-образную форму. Упор для руки на рукоятке. Возможность установки тяги относительно оси инструмента на, не менее, позиции. Антибликовое покрытие. Эндоклипер снабжен кремальерой. Отключение кремальеры происходит путем нажатия кнопки. Инструмент разборный для обработки и стерилизации. Инструмент многоразового использования. Гарантия на инструмент, не менее, месяцев 36. Изготовлен из нержавеющей стали. | 2 | 501011 |  |  | 499000 | 487826
45 | Зажим (анатомический полуволна с кремальерой с удлиненными браншами 5 мм) | Диаметр, не более, 5 мм. Рабочая длина, не менее, 320 мм. Общая длина, не менее, 425 мм. Рабочая длина бранш, не менее, 20 мм. Неизолированная часть вилки рабочей части, не более, 10 мм. Инструмент имеет модульную конструкцию состоящую из трех взаимозаменяемых элементов: 1) тяги с рабочей частью зажим-полуволна,2) трубки-корпуса с барашком 3) универсальной диэлектрической рукоятки с внутренним электрическим проводником с кремальерой. Снаружи корпус рукоятки и кольца изготавливаются нержавеющей стали. Для изготовления рукоятки применяется особо-прочный пластик с диэлектрическими свойствами, выдерживающий температуру до 250 градусов и не выделяющий токсичных веществ.Отсутствие лакокрасочного диэлектрического покрытия позволяет проводить любые разрешенные методы дезинфекции и стерилизации. Инструмент предназначен для работы с ЭХВЧ аппаратами. Отключаемая кремальера позволяет работать с инструментом как с включенной, так и отключенной кремальерой. Кремальера расположена на рукоятке в месте расположения указательного пальца хирурга. Электрод для подключения ЭХВЧ аппарата имеет наклон в сторону руки хирурга, что уменьшает вероятность перегиба кабеля в месте подключения и увеличивает срок его службы. Рукоятка имеет широкое шарнирное соединение, что исключает ее разбалтывание. Инструмент многоразового использования. Гарантия на инструмент, не менее, 36 месяцев. Электрическая прочность изоляции рукоятки выдерживает напряжение переменного тока, не менее 1500 В. Сопротивление изоляции, не менее 5 Мом. Инструмент разборный для обработки и стерилизации | 4 | 275044 |  |  | 270000 | 267806
46 | Ремонтный комплект (прокладки троакаров колпачковые, барабанные 40 шт.) | Прокладки к троакару 5 и 10 мм. Прокладки изготовлены из силикона. Прокладки колпачковые. Прокладки выполнены в виде улучшенной конфигурации, что обеспечивает надежную герметичность. | 10 | 23940 |  |  | 23900 | 23310
47 | Катетер Rusch Gold цилиндрический 12 Ch, баллон 20 мл, 2 отверстия, длина 40 см 180630 | Уретральный двухходовой катетер Фолея из силиконизированного латекса, желтого цвета. Для послеоперационного отведения мочи. Атравматичный наконечник цилиндрического типа. Размер: 12 Ch. Два овальных боковых дренажных отверстия. Баллон 20 мл. Длина катетера 40см. Клапан для шприцев Luer и Luer-lock. Размер соответствует цветовому коду. Продолжительность использования установленного катетера до 1 недели. Стерильный, для одноразового использования. | 20 | 330 |  |  |  |  | 300
48 | Катетер Rusch Gold цилиндрический 14 Ch, баллон 20 мл, 2 отверстия, длина 40 см 180630 | Уретральный двухходовой катетер Фолея из силиконизированного латекса, желтого цвета. Для послеоперационного отведения мочи. Атравматичный наконечник цилиндрического типа. Размер: 14 Ch. Два овальных боковых дренажных отверстия. Баллон 20 мл. Длина катетера 40см. Клапан для шприцев Luer и Luer-lock. Размер соответствует цветовому коду. Продолжительность использования установленного катетера до 1 недели. Стерильный, для одноразового использования. | 20 | 330 |  |  |  |  | 300
49 | Катетер Rusch Gold цилиндрический 16 Ch, 30-50 мл, 2 отверстия, длина 40 см 180630 | Уретральный двухходовой катетер Фолея из силиконизированного латекса, желтого цвета. Для послеоперационного отведения мочи. Атравматичный наконечник цилиндрического типа. Размер: 16 Ch. Два овальных боковых дренажных отверстия. Баллон 30-50 мл. Длина катетера 40см. Клапан для шприцев Luer и Luer-lock. Размер соответствует цветовому коду. Продолжительность использования установленного катетера до 1 недели. Стерильный, для одноразового использования. | 25 | 330 |  |  |  |  | 300
50 | Катетер Rusch Gold цилиндрический 18 Ch, баллон 30-50 мл, 2 отверстия, длина 40 см 180630 | Уретральный двухходовой катетер Фолея из силиконизированного латекса, желтого цвета. Для послеоперационного отведения мочи. Атравматичный наконечник цилиндрического типа. Размер: 18 Ch. Два овальных боковых дренажных отверстия. Баллон 30-50 мл. Длина катетера 40см. Клапан для шприцев Luer и Luer-lock. Размер соответствует цветовому коду. Продолжительность использования установленного катетера до 1 недели. Стерильный, для одноразового использования. | 30 | 330 |  |  |  |  | 300
51 | Катетер Rusch Gold цилиндрический 20 Ch, баллон 30-50 мл, 2 отверстия, длина 40 см 180630 | Уретральный двухходовой катетер Фолея из силиконизированного латекса, желтого цвета. Для послеоперационного отведения мочи. Атравматичный наконечник цилиндрического типа. Размер: 20 Ch. Два овальных боковых дренажных отверстия. Баллон 30-50 мл. Длина катетера 40см. Клапан для шприцев Luer и Luer-lock. Размер соответствует цветовому коду. Продолжительность использования установленного катетера до 1 недели. Стерильный, для одноразового использования. | 30 | 330 |  |  |  |  | 300
52 | Катетер Rusch Gold цилиндрический 22 Ch, баллон 30-50 мл, 2 отверстия, длина 40 см 180630 | Уретральный двухходовой катетер Фолея из силиконизированного латекса, желтого цвета. Для послеоперационного отведения мочи. Атравматичный наконечник цилиндрического типа. Размер: 22 Ch. Два овальных боковых дренажных отверстия. Баллон 30-50 мл. Длина катетера 40см. Клапан для шприцев Luer и Luer-lock. Размер соответствует цветовому коду. Продолжительность использования установленного катетера до 1 недели. Стерильный, для одноразового использования. | 20 | 330 |  |  |  |  | 300
53 | Катетер Rusch Gold цилиндрический 24 Ch, баллон 30-50 мл, 2 отверстия, длина 40 см 180630 | Уретральный двухходовой катетер Фолея из силиконизированного латекса, желтого цвета. Для послеоперационного отведения мочи. Атравматичный наконечник цилиндрического типа. Размер: 24 Ch. Два овальных боковых дренажных отверстия. Баллон 30-50 мл. Длина катетера 40см. Клапан для шприцев Luer и Luer-lock. Размер соответствует цветовому коду. Продолжительность использования установленного катетера до 1 недели. Стерильный, для одноразового использования. | 10 | 330 |  |  |  |  | 300
54 | Катетер Rusch Gold цилиндрический 22 Ch, баллон 30-50 мл, 2 отверстия, длина 40 см 183430 | Уретральный трехходовой катетер Фолея из силиконизированного латекса, желтого цвета, для послеоперационного отведения мочи. Атравматичный наконечник цилиндрического типа. Размер 22 Ch. Два дренажных отверстия расположенных на одной линии. Баллон 30-50 мл. Длина катетера 40см. Клапан для шприцев Luer и Luer-lock. Размер соответствует цветовому коду. Продолжительность использования установленного катетера до 1 недели. Стерильный, для одноразового использования. | 30 | 2100 |  |  |  |  | 1900
55 | Катетер Rusch Gold цилиндрический 24 Ch, баллон 30-50 мл, 2 отверстия, длина 40 см 183430 | Уретральный трехходовой катетер Фолея из силиконизированного латекса, желтого цвета, для послеоперационного отведения мочи. Атравматичный наконечник цилиндрического типа. Размер 24Ch. Два дренажных отверстия расположенных на одной линии. Баллон 30-50 мл. Длина катетера 40см. Клапан для шприцев Luer и Luer-lock. Размер соответствует цветовому коду. Продолжительность использования установленного катетера до 1 недели. Стерильный, для одноразового использования. | 30 | 2100 |  |  |  |  | 1900
56 | Катетер Rusch Brillant Couvelaire 22 Ch, баллон 30 мл, 2 отверстия, длина 41 см 173930 | Уретральный трехходовой катетер Фолея из 100% силикона, для послеоперационного отведения мочи. Атравматичный наконечник тип Кювелера. Прозрачный. Баллон 30 мл. Длина катетера 41см. Клапан для шприцев Luer и Luer-lock. Рентгеноконтрастные наконечник и продольная линия. Размер 22 Ch. Два боковых противолежащих овальных дренажных отверстия расположеные в шахматном порядке. Одно чашевидное отверстие большего диаметра на проксимальном конце. Размер соответствует цветовому коду. Продолжительность использования установленного катетера до 6 недель. Стерильный, для одноразового использования. Не содержит латекса. | 20 | 6500
57 | Проводниковый катетер, с гибким наконечником, с тефлоновым покрытием , размер 2, длина 150 см 264201 | Проводниковый катетер из нержавеющей стали с тефлоновым покрытием и подвижным сердечником. Прямой гибкий безопасный наконечник. Размер 2, длина 150 см. Стерильно, для однократного применения. Не содержит латекс. | 5 | 11000 |  |  |  |  | 10000
58 | Проводниковый катетер, с гибким наконечником, с тефлоновым покрытием ,размер 3, длина 150 см 264201 | Проводниковый катетер из нержавеющей стали с тефлоновым покрытием и подвижным сердечником. Прямой гибкий безопасный наконечник. Размер 3, длина 150 см. Стерильно, для однократного применения. Не содержит латекс. | 5 | 11000 |  |  |  |  | 10000
59 | Мочеточниковый стент ЕСО, цилиндрический закрытый, длина 28 см, , Ch.4.8 310001-028048 | Мочеточниковый стент - изготовлен из полиуретана голубого цвета. Разметка в сантиметрах по всей длине. Закругленные концы стента типа Пигтейл с обеих сторон, проксимальный завиток с атравматичным наконечником закрытого типа. Дренажные боковые отверстия расположены спиралевидно по всей длине стента. Линия для определения направления загиба конца стента по всей длине. Размер 4,8 Ch. Длина 28см. Толкатель - изготовлен из прозрачного полиуретана длиной 45см. Усиленная струна-проводник из нержавеющей стали с тефлоновым покрытием, длиной 100см. Продолжительность использования установленного стента до 1 месяца. Стерильно, для одноразового использования. Не содержит латекса. Поставляется в собранном виде. | 30 | 15000 | 14502 |  |  |  | 14000
60 | Мочеточниковый стент ЕСО, цилиндрический закрытый, длина 28 см, , Ch.6 310001-028060 | Мочеточниковый стент - изготовлен из полиуретана голубого цвета. Разметка в сантиметрах по всей длине. Закругленные концы стента типа Пигтейл с обеих сторон, проксимальный завиток с атравматичным наконечником закрытого типа. Дренажные боковые отверстия расположены спиралевидно по всей длине стента. Линия для определения направления загиба конца стента по всей длине. Размер 6 Ch. Длина 28см. Толкатель - изготовлен из прозрачного полиуретана длиной 45см. . Усиленная струна-проводник из нержавеющей стали с тефлоновым покрытием, длиной 100см. Продолжительность использования установленного стента до 1 месяца. Стерильно, для одноразового использования. Не содержит латекса. Поставляется в собранном виде. | 20 | 15000 | 14502 |  |  |  | 14000
61 | Мочеточниковый стент ЕСО, цилиндрический закрытый, длина 28 см, , Ch.7 310001-028070 | Мочеточниковый стент - изготовлен из полиуретана голубого цвета. Разметка в сантиметрах по всей длине. Закругленные концы стента типа Пигтейл с обеих сторон, проксимальный завиток с атравматичным наконечником закрытого типа. Дренажные боковые отверстия расположены спиралевидно по всей длине стента. Линия для определения направления загиба конца стента по всей длине. Размер 7 Ch. Длина 28см. Толкатель - изготовлен из прозрачного полиуретана длиной 45см. Усиленная струна-проводник из нержавеющей стали с тефлоновым покрытием, длиной 100см. Продолжительность использования установленного стента до 1 месяца. Стерильно, для одноразового использования. Не содержит латекса. Поставляется в собранном виде. | 20 | 15000 | 14502 |  |  |  | 14000
62 | Пункционная канюля Superglide Puncture set PCN 3-step, Ch. 8, пункционная канюля 17.5 G, длина 200 мм 340013 | Набор для выполнения трехэтапной чрезкожной пункционной нефростомии. Комплектация: Двухкомпонентная пункционная игла с тремя ультразвуковыми метками на конце. Размер иглы: диаметр 17,5 мм для 8 Ch длиной 200 мм. Жесткая струна-проводник без покрытия с гибким J-образным наконечником в диспенсере, с толкателем, длиной 800 мм. Дилататор из двух частей, с открытым наконечником, длиной 175 мм с разделяемой оболочкой, рентгенконтрастный. Нефростомический катетер с завитком типа Пигтейл, изготовленный из полиуретана, рентгенконтрастный, длиной 30 см. с наконечником открытого типа c 6-ю дренажными отверстиями, желобки для наложения швов на дренаже, удлинитель завитка с вертикальной прорезью и коннектором Luer-Lock. Переходник с краном. Адаптер для мочеприемника. Три информационные наклейки. Стерильно. Для одноразового использования. Не содержит латекса. | 2 | 50000 |  |  |  |  | 47500
63 | Пункционная канюля Superglide Puncture set PCN 3-step, Ch. 10, пункционная канюля 17.5 G, длина 200 мм 340013 | Набор для выполнения трехэтапной чрезкожной пункционной нефростомии. Комплектация: Двухкомпонентная пункционная игла с тремя ультразвуковыми метками на конце. Размер иглы: диаметр 17,5 мм для10 Ch длиной 200 мм. Жесткая струна-проводник без покрытия с гибким J-образным наконечником в диспенсере, с толкателем, длиной 800 мм. Дилататор из двух частей, с открытым наконечником, длиной 175 мм с разделяемой оболочкой, рентгенконтрастный. Нефростомический катетер с завитком типа Пигтейл, изготовленный из полиуретана, рентгенконтрастный, длиной 30 см. с наконечником открытого типа c 6-ю дренажными отверстиями, желобки для наложения швов на дренаже, удлинитель завитка с вертикальной прорезью и коннектором Luer-Lock. Переходник с краном. Адаптер для мочеприемника. Три информационные наклейки. Стерильно. Для одноразового использования. Не содержит латекса. | 2 | 50000 |  |  |  |  | 47500
64 | Пункционная канюля Fine 2-составная для выполнение 2-этапной техники, 17.5 G, 200 мм 340057-000000 | Пункционная игла из двух частей для двухэтапной нефростомии, с ультразвуковой маркировкой на конце из трех колец. Длина 200 мм., внеш. диам. 17,5 G., внутр. диам. 0,038 дюйма. Стерильно, для однократного применения. Не содержит латекс. | 5 | 11000 |  |  |  |  | 10200
65 | Дилататор, длина 540 мм, 360 мм, наконечник 1,05 мм/0,041'', 3,1 мм 340200 | Набор дилататоров используется с целью безопасного расширения операционного канала. Изготовлены из полиуретана. Рентгеноконтрастные. Размерный ряд: 12/15/17/19/21/23/25/27/29Ch с диаметром наружного отверстия 3.1мм, длиной 360мм. Дилататор размера 9Ch имеет длину 540мм и диаметр наружного отверстия 1.05мм, используется в качестве проводника для других дилататоров. Все дилататоры имеют атравматичный конусообразный наконечник. Разметка в сантиметрах по всей длине. Стерильно. Для одноразового использования. Не содержит латекса. | 2 | 57000 |  |  |  |  | 55000
66 | Трубки Renax Ch. 28, 160 мм 341100 | Используется в качестве гибкой оболочки для проведения нефроскопа. Изготовлен из поливинилхлорида белого цвета. Атравматичная проксимальная кромка – угол среза 60°. Маркировка в соответствии с размером. Размер 28 Ch (все четные размеры). Длина 160мм.Стерильно. Для одноразового использования. Не содержит латекса. | 2 | 19000
67 | Трубки Renax Ch. 30, 160 мм 341100 | Используется в качестве гибкой оболочки для проведения нефроскопа. Изготовлен из поливинилхлорида белого цвета. Атравматичная проксимальная кромка – угол среза 60°. Маркировка в соответствии с размером. Размер 30 Ch (все четные размеры). Длина 160мм.Стерильно. Для одноразового использования. Не содержит латекса. | 2 | 19000
68 | Проводниковые катетеры Endoguide stiff, с закругленным наконечником, 1000 мм 0,028'' 680153-000028 | Жесткая струна-проводник с тефлоновым покрытием. Закругленный дистальный наконечник. Плавный переход от жесткой части струны к гибкому наконечнику. Жесткий проксимальный конец. В диспенсере, с толкателем. Длина 1000 мм, внешний диаметр 0,028 дюйма. | 3 | 19000 |  |  |  |  | 18000
69 | Проводниковый катетер, с прямым и гибким наконечником, нитиноловый 680160-150035 | Проводниковый катетер с гидрофильным покрытием и сердечником из нитинола, прямым и гибким наконечником (длиной 50 мм), стандартным стержнем в диспенсере с толкателем и адаптером Luer-Lock для увлажнения гидрофильной оболочки. Для ультразвукового исследования полых органов и установки урологических катетеров с наконечником открытого типа или дилататоров. Рентгенконтрастный. Размер 0,89 мм, длиной 150 см. Стерильно, для однократного применения. Не содержит латекс. | 3 | 20000 |  |  |  |  | 19000
1. При процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями присутствовал потенциальный поставщик ТОО "Future Group"
2. Организатор закупок в соответствии с пунктами 106, 108 и 110 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 (далее - Правила), РЕШИЛ:
Признать ТОО "НЕС компани" победившим в закупках способом запроса ценовых предложений по лотам №31,32,33,34,35,36,37,38,38,40,41,42,43,44,45, 46
Признать ТОО "Medical Marketing Group" победившим в закупках способом запроса ценовых предложений по лотам №59,60,61
№47,48,49,50,51,52,53,54,55,57,58,62,63,64,65,68,69 лот не состоялся, в связи предоставлением одно ценового предложения, приглашенный поставщик на один источник ТОО "Medical Marketing Group"
№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 лот не состоялся, в связи предоставлением одно ценового предложения, приглашенный поставщик на один источник ТОО "Kazbiotech"
№56,66,67 лот не состоялся, в связи предоставлением с отсутствием ценового предложения
В соответствии с п.117, п.123, п.126 Правил необходимо предоставить. следующие документы: 1.Письмо согласие об участии в закупе из одного источника. 2. Ценовое предложение; 3. Документы, подтверждающие соответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям, установленным главой 3 Правил; 4. Документы, подтверждающие соответствие положениям главы 4 Правил заявленных лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники