## Лист1 (2)
"Утверждаю"
Главный врач КГП на ПХВ «МЦРБ Аягозского района» УЗ области АБАЙ
__________________Ш.Ж. Омаров
Тендер вскрытие от 24.07.2023
№ лота | Наименование лота | Потенциальные поставщики | кол-во | Сумма потенциальных поставщиков | общая сумма | Причина откланения
1 | Кобальт-хромовая коронарная стент система с лекарственным покрытием | ТОО "UNIX Pharm" | 200 | 165000 | 33000000 | Победитель
2 | Баллонный катетер для ЧТКА для предилятации | ТОО "Глобал Медикал" | 200 | 59000 | 11800000 | Победитель
3 | Баллонный катетер для ЧТКА для постдилятации | ТОО "Глобал Медикал" | 100 | 49000 | 4900000 | Победитель
4 | Навигационный абляционный катетер | ТОО "Глобал Медикал" | 5 | 1104000 | 5520000 | Победитель
5 | Орошаемый абляционный катетер | ТОО "Глобал Медикал" | 1 | 625000 | 625000 | Победитель
6 | Неорошаемый абляционный катетер | ТОО "Глобал Медикал" | 5 | 595000 | 2975000 | Победитель
7 | Управляемый 10-ти полюсный диагностический катетер | ТОО "Глобал Медикал" | 15 | 360000 | 5400000 | Победитель
8 | Неуправляемый 4-полюсный диагностический катетер | ТОО "Глобал Медикал" | 8 | 289000 | 2312000 | Победитель
9 | Игла для транссептальной пункции | ТОО "Глобал Медикал" | 6 | 125000 | 750000 | Победитель
10 | Интродьюсер для транссептального доступа | ТОО "Глобал Медикал" | 15 | 125000 | 1875000 | Победитель
11 | Управляемый длинный интродьюсер | ТОО "Глобал Медикал" | 2 | 480000 | 960000 | Победитель
12 | Соединительный кабель для навигационного абляционного катетера | ТОО "Глобал Медикал" | 1 | 220000 | 220000 | Победитель
13 | Соединительный кабель для абляционного катетера | ТОО "Глобал Медикал" | 1 | 210000 | 210000 | Победитель
14 | Соединительный кабель для 4-х и 10-ти полюсных катетеров | ТОО "Глобал Медикал" | 2 | 200000 | 400000 | Победитель
15 | Навигационный патч для системы | ТОО "Глобал Медикал" | 4 | 290000 | 1160000 | Победитель
16 | Набор трубок для орошемого насоса | ТОО "Глобал Медикал" | 2 | 75000 | 150000 | Победитель
17 | Cтент внутрисосудистый BioMime | ТОО "Глобал Медикал" | 100 | 185000 | 18500000 | Победитель
18 | Баллонный дилатационный катетер | ТОО "ABMG Expert" | 100 | 40500 | 4050000 | Победитель
| Заместитель главного врача: | Искаков А.С.
| Главный бухгалтер: | Карагуланова М.С.
| Экономист: | Жумабаева А.М.
| Зав аптеки: | Зулхарова А.А
| Секретарь: | Шалова Ж.Б

## Лист1
Тендер 27.08.2019 в 12-30
№ лота | Наименование лота | Потенциальные поставщики | Сумма потенциальных поставщиков | Причина откланения
1 | Аппарат ультрагемофильтрации | ТОО "AzМедикал" | 16500000 | СООТВЕТСТВИЕ
2 | Аппарат для аутотрансфузии | ТОО "Grаvis LTD" | 31750000 | НЕ СООТВЕТСТВИЕ (пп 6 п.81 и пп.6 п. 64 ПП 1729): не предоставлены сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям и отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование, полученных посредством веб-портала «электронного правительства" не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов НЕ СООТВЕТСТВИЕ (пп12 п.81 ПП 1729): 1. Скорость центрифуги от 2050 - 7000 оборот\мин со ступенью 100 оборот\мин, предоставлено 2050-5650 оборот\мин; 2. Гематокрит конечного продукта заявлен не менее 55-60% предоставлено 40%
|  | ТОО "Asunaro KZ" | 31700000 | НЕ СООТВЕТСТВИЕ (пп 6 п.81 и пп.6 п. 64 ПП 1729): не предоставлены сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям и отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование, полученных посредством веб-портала «электронного правительства" не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов НЕ СООТВЕТСТВИЕ (пп12 п.81 ПП 1729): 1. Скорость центрифуги от 2050 - 7000 оборот\мин со ступенью 100 оборот\мин, предоставлено 2050-5650 оборот\мин; 2. Гематокрит конечного продукта заявлен не менее 55-60% предоставлено 40%
3 | Анализатор | ТОО "Медицина Алемы" | 5000000 | НЕ СООТВЕТСТВИЕ (пп 6 п.81 и пп.6 п. 64 ПП 1729): сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям и отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование, полученных посредством веб-портала «электронного правительства» ПРЕДОСТАВЛЕНЫ на 23.07.2018 т.е. ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов
|  | ТОО "МИТ" | 6435000 | СООТВЕТСТВИЕ
4 | Тромбоэластограф | ТОО "Фирма МедСистем" | 23990000 | СООТВЕТСТВИЕ
|  | ТОО "МИТ" | 23980000 | СООТВЕТСТВИЕ
5 | Система рентгеновская мобильная | ТОО "Орал Мед Регион" | 71344000 | СООТВЕТСТВИЕ
6 | Инкубатор для новорожденных | ТОО "Фирма МедСистем" | 40050000 | СООТВЕТСТВИЕ
|  | ТОО "МИТ" | 40035000 | СООТВЕТСТВИЕ
7 | Стол операционный универсальный | ТОО "Орал Мед Регион" (РК-МТ-7№008154) | 27000000 | НЕ СООТВЕТСТВИЕ (пп12 п.81 ПП 1729): 1. Безопасная нагрузка стола не менее 200кг., предоставлено 160кг (http://pre.dari.kz/register.php/mainpage/print/148031);
|  | ТОО "EGRO" (РК-МТ-5№017704) | 21600000 | НЕ СООТВЕТСТВИЕ (пп12 п.81 ПП 1729): 1. Ширина основания стола со стороны головной секции не более 430мм, предоставлено 560мм; 2.Тренделенбург / антиТренделенбург заявлено -30\+30 градусов, предоставлено исходя из регистрационного удостоверения http://www.ndda.kz/register.php/mainpage/print/166014 Тренделенбург / антиТренделенбург: от ± 20° до ± 40°; 3. Вес стола не более, предоставлено Вес стола: 250 kg.( http://www.ndda.kz/register.php/mainpage/print/166014)
8 | Ларингоскоп | ТОО "МИТ" | 310000 | СООТВЕТСТВИЕ
|  | ТОО "Альянс Медика" | 319500 | СООТВЕТСТВИЕ
9 | Транспортный инкубатор | ТОО "Диагаль" | 31345000 | СООТВЕТСТВИЕ
|  | ТОО "MedConcept Service" | 31349841 | СООТВЕТСТВИЕ
10 | Радиационный обогреватель для новорожденных | ТОО "КазЕвроМед" | 10000000 | СООТВЕТСТВИЕ
|  | ТОО "Фирма МедСистем" | 10739000 | СООТВЕТСТВИЕ
|  | ТОО "МИТ" | 10730000 | СООТВЕТСТВИЕ
11 | Устройство регистрации ото акустической эмиссии | ТОО "МИТ" | 7720000 | СООТВЕТСТВИЕ
|  | ТОО "Исток Аудио Казахстан" | 3600000 | СООТВЕТСТВИЕ
12 | Электронный небулайзер | ТОО "Альянс Медика" | 195000 | СООТВЕТСТВИЕ
13 | Монитор прикроватный | ТОО "Орал Мед Регион" | 46200000 | СООТВЕТСТВИЕ
|  | ТОО "ArkauInnovations" | 44100000 | НЕ СООТВЕТСТВИЕ (пп17 п.81 ПП 1729): 1. фотоплетизмограмма (ФПГ) в технической спецификации заявлено, по регистрации РК-МТ-5№016470 отсутствует
|  | ТОО "ОрдаМедВосток" | 41790000 | НЕ СООТВЕТСТВИЕ (пп12 п.81 ПП 1729): 1.Кабель ЭКГ с 12-ю отведениями, предоставлено 5 отведений 2. Отсутствуем мажета (детская). 3. Взрослая манжета 25-30 мм, не предоставлено
|  | ТОО "Zein Invest" | 44100000 | НЕ СООТВЕТСТВИЕ (пп12 п.81 ПП 1729): 1.Кабель ЭКГ с 12-ю отведениями, предоставлено 5 отведений. 2. масса затребована не более 5,8кг, предоставлена не более 7кг.
|  | ТОО "ДалКазахстан" | 45150000 | НЕ СООТВЕТСТВИЕ (пп12 п.81 ПП 1729): 1.Кабель ЭКГ с 12-ю отведениями, предоставлено 5 отведений. 2. масса затребована не более 5,8кг, предоставлена не более 7кг.
14 | Фетальный монитор с КТГ для одно и двуплодной беременности | ТОО "Вест-Трейдинг" | 38000000 | НЕ СООТВЕТСТВИЕ (пп12 п.81 ПП 1729): 1. Габаритне размеры Д*Ш*В не более 330*270*100 мм, поРК-МТ-7№009395 Размеры: 350 мм x 300 мм x 104 мм. 2. Размер ТОСО датчика не более 88*33 мм масса ТОСО датчика не более 180 гр, длинна кабеля ТОСО датчика не более 2,5 м, по РК-МТ-7№009395 не предоставлено.
|  | ТОО "ArkauInnovations" | 36000000 | НЕ СООТВЕТСТВИЕ (пп12 п.81 ПП 1729): 1. Размер датчика тока более 88*35мм, предоставлено 83мм; 2. Вес не более 180гр, предоставлен 220гр; 3. Термо бумага Z-типа ширина не менее 150 мм, предоставлено 128мм;
|  | ТОО "ОрдаМедВосток" | 9500000 | НЕ СООТВЕТСТВИЕ (пп12 п.81 ПП 1729): 1.размер экрана дисплея не менее 5,6 дюйма, заявлено 4.7 дюйма; 2. Габаритне размеры Д*Ш*В не более 330*270*100 мм, по РК-МТ-7№010904 Размеры: 301(Шир) х 298 (Выс) х 243 (глуб) мм.
|  | ТОО "МегаФарм" | 31650000 | НЕ СООТВЕТСТВИЕ (пп12 п.81 ПП 1729): 1. Определение ЧСС плода не менее 50-240 уд\мин., предоставлено 20-210 уд\мин; 2. Тип дисплея TFT цветной, предоставлен LED черно-белый; 3. Термо бумага Z-типа ширина не менее 150 мм, предоставлено 112мм;
|  | ТОО "МИТ" | 27777700 | НЕ СООТВЕТСТВИЕ (пп12 п.81 ПП 1729): 1. Габаритне размеры Д*Ш*В не более 330*270*100 мм, по РК-МТ-7№009395 Размеры: 350 мм x 300 мм x 104 мм. 2. Размер ТОСО датчика не более 88*33 мм масса ТОСО датчика не более 180 гр, длинна кабеля ТОСО датчика не более 2,5 м, по РК-МТ-7№009395 не предоставлено.
15 | Кресла -кровати акушерские модульной конструкции | ТОО "MedConcept Service" | 2400000 | СООТВЕТСТВИЕ (КРОВАТЬ КА-3)
|  | ТОО "Айдимед" | 2380000 | СООТВЕТСТВИЕ (КРОВАТЬ КА-3)
|  | ТОО "Альянс Медика" | 2030000 | СООТВЕТСТВИЕ (КРОВАТЬ КА-3)
16 | Дефибриллятор | ТОО "Фирма МедСистем" | 3930000 | СООТВЕТСТВИЕ
|  | ТОО "МИТ" | 3920000 | СООТВЕТСТВИЕ
|  | ТОО "Альянс Медика" | 3440000 | НЕ СООТВЕТСТВИЕ (пп12 п.81 ПП 1729): 1. Набор заряда не менее 200Дж за 4сек, предоставлено за 6сек.; 2. Диапазон измерения ЧСС 15-300 уд-мин, предоставлено 30-300 уд-мин; 3. Диапазон отоброжения накачки манжеты 0-300 мин.ртут.столба, представлено 20-280 мин.ртут.столба; 4. Размеры не более 311*288*242мм, предоставлено 345*230*345мм; 5. Дифибрилятор портативный бифазный с цветным 4х канальным монитором, предоставлено 3х канальным; 6. Количество отоброжаемых кривых не менее 4х, предоставлено 3; 7. Диапазон уровней энергии Дж от 2 до 270, предоставлено от 5 до 360Дж.
17 | Аппарат для фототерапии | ТОО "ОрдаМедВосток" | 2349000 | НЕ СООТВЕТСТВИЕ (пп12 п.81 ПП 1729): 1. Лампы фототерапии флуорецентные голубого спектра 6шт, диапазон от 400 до 550 нано метров, предоставлено Лампы фототерапии светодиодные диапазон от 400 до 500 нано метров;
|  | ТОО "Фирма МедСистем" | 6090000 | НЕ СООТВЕТСТВИЕ (пп12 п.81 ПП 1729): 1. Лампы фототерапии флуорецентные голубого спектра 6шт, диапазон от 400 до 550 нано метров, поРК-МТ-7№007510 тип ламп не указано.
|  | ТОО "МИТ" | 6045000 | НЕ СООТВЕТСТВИЕ (пп12 п.81 ПП 1729): 1. Лампы фототерапии флуорецентные голубого спектра 6шт, диапазон от 400 до 550 нано метров, поРК-МТ-7№007510 тип ламп не указано.
|  | ТОО "Альянс Медика" | 1470000 | НЕ СООТВЕТСТВИЕ (пп12 п.81 ПП 1729): 1. Лампы фототерапии флуорецентные голубого спектра 6шт, диапазон от 400 до 550 нано метров,по РК-МТ-7№114893 указано светодиодные.
18 | Конвекционная система обогрева пациента | ТОО "КазЕвроМед" | 3400000 | СООТВЕТСТВИЕ
|  | ТОО "Фирма МедСистем" | 3520000 | СООТВЕТСТВИЕ
|  | ТОО "МИТ" | 3500000 | СООТВЕТСТВИЕ
19 | Аппарат искусственной вентиляции легких с принадлежностями | ТОО "Диагаль" | 39840000 | СООТВЕТСТВИЕ
|  | ТОО "MedConcept Service" | 39848094 | СООТВЕТСТВИЕ
|  | ТОО "MedIntelCompany" | 30912000 | НЕ СООТВЕТСТВИЕ (пп12 п.81 ПП 1729): 1. Мешок Амбу с объемом 1350-800мл, предоставлен 1500 -\+ 100мл. 2. Мешок Амбу для детей с объемом 550-350мл., предоставлен 550-\+50мл; 3. Время вдоха от 0,2 до 10 сек., предоставлено от 0,1 до 5сек; 4. Общая частота дыхания от 0 до 150 в мин., предоставлено от 1 до 150 в мин; 5. Концентрация О2 во вдыхаемом газе диапазон от 18 до 100%, предоставлено от 21 до 100%;
|  | ТОО "Zein Invest" | 36000000 | НЕ СООТВЕТСТВИЕ (пп12 п.81 ПП 1729): 1. Минимальное время вдоха от 0 до 5сек, предоставлено от 0,25сек; 2. Диапазон чувствительности триггера по потоку от 1 до 15 л\мин, предоставлено от 1 до 9л\мин.
|  | ТОО "ДалКазахстан" | 38000000 | НЕ СООТВЕТСТВИЕ (пп12 п.81 ПП 1729): 1. Минимальное время вдоха от 0 до 5сек, предоставлено от 0,25сек; 2. Диапазон чувствительности триггера по потоку от 1 до 15 л\мин, предоставлено от 1 до 9л\мин.
20 | Каталка-кровать медицинская функциональная | ТОО "MedConcept Service" | 2230000 | СООТВЕТСТВИЕ (Кровать КФ 4.04)
|  | ТОО "Айдимед" | 2200000 | СООТВЕТСТВИЕ (Кровать КФ 4.04)
|  | ТОО "Альянс Медика" | 1955000 | НЕ СООТВЕТСТВИЕ (пп12 п.81 ПП 1729): 1. Ложе кровати должно иметь не менее 5(пяти) секций, предоставлено 4 (четыре); 2. Размеры ложа не менее 202*90 или 202*80, предоставлено 19,9*80; 3.Материал ложа -сварной каркас выполненый из профильной трубы не менее 20*20*1,5мм, предоставлено из стального листа толщиной 0,8мм; 4. Снятие торцов должно осуществляться путем простого вытягивания торцов из держателей, при этом должно исключаться использование для крепления торцов ФИКСАТОРОВ, ЗАМКОВ, предоставлено Устанавливаются на раму кровати через пластмасовые фтулки, с последующей быстрой фиксацией РЕЗЬБОВЫМИ ЗАЖИМАМИ; 5. Декоративные панели закругленной формы вверхней части, должны быть выполнены HPL-пластика, толщиной не менее 5мм, предоставлено оснащены вставками из ламинированной ДСП белого цвета; 6. На декоративной панели спинной секции кровати расположен корман из цветного полипропилена, предназначенный для временного хранения мед.документов пациента, предоставлено полочка для записи, изготовленная из ламинированной ДСП, окантована гибкой кромкой ПВХ; 7. Кровать должна быть оснащена не менее чем 4-мя колесами С ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ТОРМОЗОМ, предоставлено 3 (три) колеса с общим тормозом, одно колесо с фиксацией направления движения; 8. Не соответствуют габаритные размеры
21 | Шприцевой инфузионный насос | ТОО "Ост-Фарм" | 5094000 | СООТВЕТСТВИЕ
|  | ТОО "Вест-Трейдинг" | 639200\ 7670400 | Потенциальный поставщик направил письмо о технической ошибке допущенной при заполнении Таблицы цен. Отказ поставщика
|  | ТОО "МегаФарм" | 7811520 | НЕ СООТВЕТСТВИЕ (пп12 п.81 ПП 1729): 1. Скорость инфузии от 0,1 до 99,9 мл\час с шагом 0,1мл\час до 100 - 1500мл\час с шагом 1мл\час, предоставлено до 100-999мл\час;
|  | ТОО "Альянс Медика" | 5400000 | СООТВЕТСТВИЕ
22 | Аппарат искусственной вентиляции легких | ТОО "Диагаль" | 133637000 | СООТВЕТСТВИЕ
|  | ТОО "MedConcept Service" | 133670376 | СООТВЕТСТВИЕ
|  | ТОО "MedIntelCompany" | 108192000 | НЕ СООТВЕТСТВИЕ (пп12 п.81 ПП 1729): 1. Мешок Амбу с объемом 1350-800мл, предоставлен 1500 -\+ 100мл. 2. Мешок Амбу для детей с объемом 550-350мл., предоставлен 550-\+50мл; 3. Время вдоха от 0,2 до 10 сек., предоставлено от 0,1 до 5сек; 4. Общая частота дыхания от 0 до 150 в мин., предоставлено от 1 до 150 в мин; 5. Концентрация О2 во вдыхаемом газе диапазон от 18 до 100%, предоставлено от 21 до 100%;
|  | ТОО "Zein Invest" | 126000000 | НЕ СООТВЕТСТВИЕ (пп12 п.81 ПП 1729): 1. Диапазон потока до 250л/мин предоставлено от 2-160л/мин. 2. Диапазон чувствительности тригера по потоку от 1-15л/мин предоставлено 1-9л/мин. 3.Минимальное время вдоха от 0,2 до 10сек, предоставлено от 0,25сек;
|  | ТОО "ДалКазахстан" | 133000000 | НЕ СООТВЕТСТВИЕ (пп12 п.81 ПП 1729): 1. Диапазон потока до 250л/мин предоставлено от 2-160л/мин. 2. Диапазон чувствительности тригера по потоку от 1-15л/мин предоставлено 1-9л/мин. 3.Минимальное время вдоха от 0,2 до 10сек, предоставлено от 0,25сек;
23 | Светильники медицинские бестеневые | ТОО "Фирма МедСистем" | 6830000 | СООТВЕТСТВИЕ
|  | ТОО "МИТ" | 6810000 | СООТВЕТСТВИЕ
24 | Универсальная переносная ультразвуковая система экспертного класса с принадлежностями | ТОО "Ingrade" | 70182000 | СООТВЕТСТВИЕ
|  | ТОО "MeDevice" | 70156000 | СООТВЕТСТВИЕ
|  | ТОО "Zein Invest" | 60000000 | НЕ СООТВЕТСТВИЕ (пп12 п.81 ПП 1729): 1. Глубина сканирования не менее 360мм предоставлено 33см. 2. Конвекционный датчик от 1,0 до 8,0 МГц предоставлено не менее 2-5 МГц. 3. Линейный датчик от 5,0 до 14,0 МГц пр0едоставлено не менее 3-9 МГц. 4. Шкала серого 256 уровней предоставлено не менее 12.
|  | ТОО "ДалКазахстан" | 69000000 | НЕ СООТВЕТСТВИЕ (пп12 п.81 ПП 1729): 1. Глубина сканирования не менее 360мм предоставлено 33см. 2. Конвекционный датчик от 1,0 до 8,0 МГц предоставлено не менее 2-5 МГц. 3. Линейный датчик от 5,0 до 14,0 МГц пр0едоставлено не менее 3-9 МГц. 4. Шкала серого 256 уровней предоставлено не менее 12.
25 | Наркозно-дыхательный аппарат | ТОО "Вест-Трейдинг" (РК-МТ-7№009246) | 33000000 | СООТВЕТСТВИЕ
|  | ТОО "МегаФарм" (РК-МТ-5№016823) | 32800000 | НЕ СООТВЕТСТВИЕ (пп12 п.81 ПП 1729): 1. Габариты не более 530*495*620мм предоставлено 1350*825*691мм. 2. Дыхательный объем не менее 50-1600мл предоставлено 20-1500мл. 3. Работа встроенного аккумулятора не менее 2 часов предоставлено 90 мин.
|  | ТОО "Zein Invest" (РК-МТ-5№015516) | 30000000 | НЕ СООТВЕТСТВИЕ (пп12 п.81 ПП 1729): 1. Дыхательный объем не менее 50-1600мл предоставлено 20-1500мл. 2. Работа встроенного аккумулятора не менее 2 часов предоставлено 90 мин.
|  | ТОО "ДалКазахстан" (РК-МТ-5№015516) | 32000000 | НЕ СООТВЕТСТВИЕ (пп12 п.81 ПП 1729): 1. Габариты не более 530*495*620мм предоставлено 1350*825*691мм. 2. Дыхательный объем не менее 50-1600мл предоставлено 20-1500мл. 3. Работа встроенного аккумулятора не менее 2 часов предоставлено 90 мин.
26 | Портативный аппарат искусственного дыхания | ТОО "Вест-Трейдинг" (РК-МТ-7№009248) | 30600000 | СООТВЕТСТВИЕ
|  | ТОО "МегаФарм" (РК-МТ-7№009248) | 30300000 | СООТВЕТСТВИЕ
27 | Открытая реанимационная система для новорожденных с подачей кислорода | ТОО "КазЕвроМед" (РК-МТ-7№010795) | 28000000 | НЕ СООТВЕТСТВИЕ (пп12 п.81 ПП 1729): 1. Размер матраца не менее 760*595мм предоставлено 700*590мм. 2. Диапазон отображения температуры кожи не менее 5-65 градусов предоставлено от 30 до 42 градусов.
|  | ТОО "Вест-Трейдинг" (РК-МТ-7№010037) | 31800000 | НЕ СООТВЕТСТВИЕ (пп17 п.81 ПП 1729): 1. Размеры не более 1100*730*1795, предоставлено в соответствии с рег.номером и порталом http://pre.dari.kz/register.php/mainpage/print/151753 Габариты (ДхШхВ): 1120 х 710 х 1800 мм;
|  | ТОО "МегаФарм" (РК-МТ-7№010037) | 31680000 | НЕ СООТВЕТСТВИЕ (пп17 п.81 ПП 1729): 1. Размеры не более 1100*730*1795, предоставлено в соответствии с рег.номером и порталом http://pre.dari.kz/register.php/mainpage/print/151753 Габариты (ДхШхВ): 1120 х 710 х 1800 мм;
|  | ТОО "Zein Invest" (РК-МТ-7№009248) | 28000000 | НЕ СООТВЕТСТВИЕ (пп12 п.81 ПП 1729): 1. Размерм матраца не менее 760*595мм предоставлено 462*640*25,4мм. 2. Диапазон отображения температуры кожи не менее 5-65 градусов предоставлено от 30 до 42 градусов.
|  | ТОО "ДалКазахста" (РК-МТ-7№010683) | 31600000 | НЕ СООТВЕТСТВИЕ (пп12 п.81 ПП 1729): 1. Размерм матраца не менее 760*595мм предоставлено 462*640*25,4мм. 2. Диапазон отображения температуры кожи не менее 5-65 градусов предоставлено от 30 до 42 градусов.
28 | Стол операционный универсальный с поясничным упором | ТОО "Орал Мед Регион" (РК-МТ-7№008154) | 14000000 | НЕ СООТВЕТСТВИЕ (пп12 п.81 ПП 1729): 1. Безопасная нагрузка стола не менее 200кг., предоставлено 160кг (http://pre.dari.kz/register.php/mainpage/print/148031);
|  | ТОО "EGRO" (РК-МТ-5№017704) | 11200000 | НЕ СООТВЕТСТВИЕ (пп12 п.81 ПП 1729): 1. Ширина основания стола со стороны головной секции не более 430мм, предоставлено 560мм; 2.Тренделенбург / антиТренделенбург заявлено -30\+30 градусов, предоставлено исходя из регистрационного удостоверения http://www.ndda.kz/register.php/mainpage/print/166014 Тренделенбург / антиТренделенбург: от ± 20° до ± 40°; 3. Вес стола не более, предоставлено Вес стола: 250 kg.( http://www.ndda.kz/register.php/mainpage/print/166014)
29 | Электрокардиограф многоканальный с автоматическим режимом переносный | ТОО "Орал Мед Регион" (РК-МТ-7№014847) ЭК 12Т01 Р-Д НПП МОНИТОР | 1180000 | НЕ СООТВЕТСТВИЕ (пп12 п.81 ПП 1729): 1. Размеры не менее 250*174*163мм, предоставлено в соответствии с рег.номером и порталом http://pre.dari.kz/register.php/mainpage/print/160785 Габариты 260х154х67мм
|  | ТОО "Ост-Фарм" (РК-МТ-7№014847) ЭК 12Т01 Р-Д НПП МОНИТОР | 739200 | НЕ СООТВЕТСТВИЕ (пп12 п.81 ПП 1729): 1. Размеры не менее 250*174*163мм, предоставлено в соответствии с рег.номером и порталом http://pre.dari.kz/register.php/mainpage/print/160785 Габариты 260х154х67мм
|  | ТОО "ОрдаМедВосток" (РК-МТ-5№017262) Cardio 7\ Bionet | 1000000 | НЕ СООТВЕТСТВИЕ (пп12 п.81 ПП 1729): 1. Вес не более 1,2кг, предоставлено 3,5кг;
|  | ТОО "Альянс Медика" (РК-МТ-5№017777) ЭК3ЕЦ-3\6-04 АКСИОН | 610000 | СООТВЕТСТВИЕ
30 | Электроэнцефалограф | ТОО "Фирма МедСистем" | 10995000 | СООТВЕТСТВИЕ
|  | ТОО "МИТ" | 10980000 | СООТВЕТСТВИЕ
31 | Рециркулятор воздуха | ТОО "Альянс Медика" (РК-МТ-7№010926) | 320000 | СООТВЕТСТВИЕ (ОДИН ИСТОЧНИК)
32 | Кольпоскоп с видеосистемой | ТОО "Sales & Servise Group" (РК-МТ-7№014196) | 11700000 | СООТВЕТСТВИЕ (ОДИН ИСТОЧНИК)
33 | Высокочастотный электрокоагулятор для моно полярных, биполярных сечений и коагуляции | ТОО "MedIntelCompany" (РК-МТ-5№017170) | 4100000 | НЕ СООТВЕТСТВИЕ (пп12,17 п.81 ПП 1729): 1. Размеры не более 430*150*400мм, предоставлено 155*305*385мм; 2. Потребляемая мощность заявлено не более 550W, предоставлено в соответствии с рег.номером и порталом http://pre.dari.kz/register.php/mainpage/print/165200 1000 Вольт
|  | ТОО "ОрдаМедВосток" (РК-МТ-7№011278) | 3900000 | НЕ СООТВЕТСТВИЕ (пп12,17 п.81 ПП 1729): 1. Вес не более 10кг, предоставлено 21кг; 2. Размеры не более 430*150*400мм, предоставлено 165*382*513мм; 3. Потребляемая мощность заявлено не более 550W, предоставлено в соответствии с рег.номером и порталом http://pre.dari.kz/register.php/mainpage/print/154046 950 W;
|  | ТОО "Фирма МедСистем" (РК-МТ-7№014614) | 4995000 | СООТВЕТСТВИЕ
|  | ТОО "МИТ" (РК-МТ-7№014614) | 4990000 | СООТВЕТСТВИЕ
34 | Измеритель интенсивности желтухи | НЕ СОСТОЯЛИСЬ | -----
35 | Аппарат искусственной вентиляции легких | ТОО "Орал Мед Регион" (РК-МТ-7№013825) | 20021040 | СООТВЕТСТВИЕ (ОДИН ИСТОЧНИК)
36 | Весы электронные с автономным питанием настольные для новорожденных | ТОО "КазЕвроМед" (РК-МТ-7№014444) | 400000 | СООТВЕТСТВИЕ (ОДИН ИСТОЧНИК)
|  | ТОО "Альянс Медика" (отсутствует регистрация) | 256000 | НЕ СООТВЕТСТВИЕ (пп15 п.81 ПП 1729): 1. непредставления документов, подтверждающих соответствие предлагаемых товаров, фармацевтических услуг требованиям, предусмотренным главой 4 настоящих Правил. (Отсутствует регистрация на МТ); НЕ СООТВЕТСТВИЕ (пп12 п.81 ПП 1729): 1.Габаритные размеры не более 540*329*105мм, предоставлено 600*380*200мм;
37 | Кровать медицинская многофункциональная для родовспоможения с электрической регуляцией | ТОО "MedConcept Service" (РК-МТ-7№007159) | 2400000 | СООТВЕТСТВИЕ
|  | ТОО "Айдимед" (РК-МТ-7№007159) | 2380000 | СООТВЕТСТВИЕ
|  | ТОО "Альянс Медика" (РК-МТ-7№007159) | 2030000 | СООТВЕТСТВИЕ
38 | Кровать медицинская функциональная | ТОО "Фирма МедСистем" (РК-МТ-7№012249) | 1450000 | СООТВЕТСТВИЕ
|  | ТОО "МИТ" (РК-МТ-7№012249) | 1390000 | СООТВЕТСТВИЕ
39 | Система дыхательная назальная для новорожденных | ТОО "Диагаль" | 16000000 | НЕ СООТВЕТСТВИЕ (пп12 п.81 ПП 1729): 1. Диапазон регулирования не менее 0-16л\мин, предоставлено 0-15л\мин; 2. Аккумулятор должен обеспечивать автономную работу не менее 5часов, предоставлено до 5часов; 3. Вес базового блока не указон в ТС
|  | ТОО "MedConcept Service" | 15944000 | НЕ СООТВЕТСТВИЕ (пп12 п.81 ПП 1729): 1. Диапазон регулирования не менее 0-16л\мин, предоставлено 0-15л\мин; 2. Аккумулятор должен обеспечивать автономную работу не менее 5часов, предоставлено до 5часов;
|  | ТОО "КазЕвроМед" | 15000000 | НЕ СООТВЕТСТВИЕ (пп12 п.81 ПП 1729): 1. Вес базового блока не более 2,6кг, предоставлен 9кг
|  | ТОО "Фирма МедСистем" | 15000000 | НЕ СООТВЕТСТВИЕ (пп12 п.81 ПП 1729): 1. Наличие клапана избыточного давления не менее 80 мбар, согласно данным с http://pre.dari.kz/register.php/mainpage/print/154749 данная МТ имеет Механический клапан высокого давления Давление открывания 4 кПа (=40 мбар)
|  | ТОО "МИТ" | 13300000 | НЕ СООТВЕТСТВИЕ (пп12 п.81 ПП 1729): 1. Наличие клапана избыточного давления не менее 80 мбар, согласно данным с http://pre.dari.kz/register.php/mainpage/print/154749 данная МТ имеет Механический клапан высокого давления Давление открывания 4 кПа (=40 мбар)
40 | Каталка-кровать медицинская функциональная с принадлежностями | ТОО "MedConcept Service" (РК-МТ-7№010662) | 1115000 | СООТВЕТСТВИЕ
|  | ТОО "Айдимед" (РК-МТ-7№010662) | 1100000 | СООТВЕТСТВИЕ
39.6415 |  | ТОО "Альянс Медика" (РК-МТ-7№011364) | 977500 | НЕ СООТВЕТСТВИЕ (пп12 п.81 ПП 1729): 1. Ложе кровати должно иметь не менее 5(пяти) секций, предоставлено 4 (четыре); 2. Размеры ложа не менее 202*90 или 202*80, предоставлено 19,9*80; 3.Материал ложа -сварной каркас выполненый из профильной трубы не менее 20*20*1,5мм, предоставлено из стального листа толщиной 0,8мм; 4. Снятие торцов должно осуществляться путем простого вытягивания торцов из держателей, при этом должно исключаться использование для крепления торцов ФИКСАТОРОВ, ЗАМКОВ, предоставлено Устанавливаются на раму кровати через пластмасовые фтулки, с последующей быстрой фиксацией РЕЗЬБОВЫМИ ЗАЖИМАМИ; 5.Декоративные панели закругленной формы вверхней части, должны быть выполнены HPL-пластика, толщиной не менее 5мм, предоставлено оснащены вставками из ламинированной ДСП белого цвета; 6. На декоративной панели спинной секции кровати расположен корман из цветного полипропилена, предназначенный для временного хранения мед.документов пациента, предоставлено полочка для записи, изготовленная из ламинированной ДСП, окантована гибкой кромкой ПВХ; 7. Кровать должна быть оснащена не менее чем 4-мя колесами С ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ТОРМОЗОМ, предоставлено 3 (три) колеса с общим тормозом, одно колесо с фиксацией направления движения; 8. Не соответствуют габаритные размеры
41 | Отсасыватель медицинский | ТОО "САПА Мед Астана" (РК-МТ-5№015015) | 890000 | НЕ СООТВЕТСТВИЕ (пп12 п.81 ПП 1729): Потребляемая мощность не менее 120Вт, предоставлено 80Вт; 2. Габаритные размеры 320*350*340мм, предоставлено 450*150*280; 3. Масса не менее 11кг, предоставлено не менее 4,2кг.
40.5094 |  | ТОО "КазЕвроМед" (РК-МТ-7№011635) | 840000 | СООТВЕТСТВИЕ
|  | ТОО "МИТ" (РК-МТ-7№005750) | 970000 | СООТВЕТСТВИЕ
40.9434 |  | ТОО "Альянс Медика" (РК-МТ-5№007484) | 565800 | СООТВЕТСТВИЕ
42 | Светильники медицинские бестеневые | ТОО "Фирма МедСистем" (РК-МТ-7№010889) | 3570000 | НЕ СООТВЕТСТВИЕ (пп12 п.81 ПП 1729): Температура света не более 4300К, предоставлено более 4300К
41.8113 |  | ТОО "МИТ" (РК-МТ-7№010889) | 3450000 | НЕ СООТВЕТСТВИЕ (пп12 п.81 ПП 1729): Температура света не более 4300К, предоставлено более 4300К
43 | Монитор прикроватный неонатальный | ТОО "Орал Мед Регион" (РК-МТ-7№014581) | 7080000 | СООТВЕТСТВИЕ
44 | Насосы шприцевые инфузионные | ТОО "САПА Мед Астана" (РК-МТ-7№013767) | 1620000 | СООТВЕТСТВИЕ
43.5472 |  | ТОО "МИТ" (РК-МТ-7№013767) | 2010000 | СООТВЕТСТВИЕ
43.9811 |  | ТОО "Альянс Медика" (РК-МТ-5№016484) | 1350000 | СООТВЕТСТВИЕ
45 | Лампа щелевая | ТОО "AsianCs" (РК-МТ-7№007147) | 4990000 | НЕ СООТВЕТСТВИЕ (пп12 п.81 ПП 1729): Тип микроскопа синий, зеленый, ИК, предоставлено янтарный, синий, кобальтовый, безкрасный, теплопоглощающий, серый; 2.Диапазон перемещения: горизонтально вперед-назад не менее 100мм, предоставлено 98мм; Горизонтально влево-вправо не менее 100мм, предоставлено 98мм;
46 | Автоматический рефкератометр | ТОО "AsianCs" (РК-МТ-7№012174) | 4390000 | НЕ СООТВЕТСТВИЕ (пп12 п.81 ПП 1729): 1.Заявлено габариты не более 260*470*450мм, предоставлено 262*518*441мм; 2. Вес не более 15кг, предоставлено 20,9кг.
47 | Кресло гинекологическое | ТОО "MedConcept Service" (РК-МТ-7№011365) | 4101000 | СООТВЕТСТВИЕ (КРЕСЛО КГ-6)
|  | ТОО "Айдимед" (РК-МТ-7№011365) | 3800000 | СООТВЕТСТВИЕ (КРЕСЛО КГ-6)
|  | ТОО "Ост-Фарм" (РК-МТ-7№011365) | 3150000 | СООТВЕТСТВИЕ (КРЕСЛО КГ-6)
|  | ТОО "Альянс Медика" (РК-МТ-7№011365) | 3110000 | СООТВЕТСТВИЕ (КРЕСЛО КГ-6)