## Заявка Ангио
"Утверждаю"
Главный врач КГП на ПХВ «МЦРБ Аягозского района» УЗ области АБАЙ
__________________Ш.Ж. Омаров
Расходные материалы, предназначенные для выполнения ГОБМП и ОСМС кардиологии на 2024 г.
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
| Наименование изделия медицинского назначения | Технические характеристики |  | Ед.изм. | Кол-во | цена за ед. тенге | Сумма
1 | Процедурный комплект для ЭКС/ЭФИ (KCE029) |  | 1 шт. - Защитное покрытие: на стол 137х150 см. Покрытие защитное на стол, общий размер покрытия 150 ± 2см на 137 ± 2см. Покрытие состоит из двух слоев нетканого материала. Основной слой размером 150 ± 2см на 137 ± 2см из перфорированный полиэтилена медицинского класса плотностью 55 грамм на м2. Центральный слой размером 150 ± 2 см на 61 ± 1см из нетканого материала SMS. На нижней части покрытие имеется маркировка TableCover 137x150см. 2 шт. - Простыня одноразовая 100х100см с клейким краем 5см. Простыня размером в длину 100 см ± 5 см и в ширину 100 см ± 5 см, сделана из нетканого материала плотность 59 грамм на м2. Двухслойный нетканый материал (спанбонд и полиэтилен) производятся из бесконечных полипропиленовых нитей, скрепленных термическим способом. Покрытие имеет гидрофильное и антибактериальное свойство. Имеется клейкий край по длине покрытие 100 см ± 5 см шириной 5 см. 1 шт. - Покрытие для снимков R-65 смиз полиэтилена медицинского класса толщиной 50 микрон. Покрытие может быть в двух положениях в собранном и растянутом виде. В собранном положении длина внутреннего отверстия составляет 35-39см в длину. В стянутом состоянии - 118±2см в длину. Чехол имеет резиновую ленту, чтобы обеспечить помощь в прикреплении и расположении покрытия. 1 шт. - Простыня одноразовая 240х355 см. Простыня одноразовая для кардиостимуляции, размером 355 см ± 3 см на 240 см ± 2,5 см. Покрытие изготовлено из трех видов нетканого материала: гидрофильный нетканый плотностью 64 грамм на м2, гидрофильный нетканый материал трехслойный плотность 106 грамм на м2, рифленый полиэтилен медицинского класса плотностью не менее 50 микрон. Центральная часть простыни изготовлена из двухслойного нетканого материала (целлюлоза, полиэтилен). Операционная зона сделана из трехслойного нетканого материала трехслойного (вискоза, спанлейс, полиэтилен), обладает высокой устойчивостью к жидкостям и бактериям, а также механическими свойствами, производятся из бесконечных полипропиленовых нитей, скрепленных термическим способом. Область разреза сделана из клейкой медицинской пленки толщиной не менее 0.05 мм для точной защиты в области введения. Простынь имеет 4 отверстия, 2 отверстия квадратной формы и 2 отверстия круглой формы. Круглые отверстия имеют окружность в 10 см в диаметре и расстояние от левого и правого отверстия составляет 15 см, размер клейкой пленки приложенный поверх отверстия составляет 20 х20 см. Квадратные отверстия также имеют клейкую пленку поверх отверстия размером 20 х20 см, размер окошка для инсерции составляет 10 х14 см, расстояние между отверстиями не более 8 см. Расстояние между верхними квадратными и нижними круглыми отверстиями составляет не менее 52 см. Размер операционной части простыни составляет 101,6 х 100 см Все материалы простыни не прошиты, а соединены процедурой термического склеивания и сварки, чтобы защитить структуру простыни и обеспечить стабильную прочность частей материала. 3 шт. - Халат усиленный XL. Халат усиленный хирургический из нетканого материала одноразовый. Халат состоит из двух слоев – основной слой SMMS и усиленный слой. Суммарная плотность усиленного халата 85 грамм на м2. Четырехслойный нетканый материал SMMS плотность 45 грамм на м2 плюс нетканый материал не менее 40 грамм на м2. Четырехслойный нетканый материал SMМS (спанбонд - мелтблаун - мелтблаун - спанбонд) производятся из бесконечных полипропиленовых нитей, скрепленных термическим способом. Нетканый материал ламинирован для избежание выделение ворса в мокром состоянии и не позволяет впитываться, оставлять следы крови и другим биологическим жидкостям на рентгенозащитном костюме, медицинской одежде. Размеры: ворот в длину 22 см, передняя часть от линии горловины до низа 139,5 см, общая ширина в развёрнутом виде 165 см, длина от самой высокой точки плеча до низа 148 см, длина рукава до верхней точки плеча 84 см, ширина груди 70 см, манжета 7 см на 5 см. Усиленная часть рукава составляет 42 см. Расстояние между вырезом до усиленной части на груди 20 см. Длина усиленной части на груди 80 см, ширина усиленной части в области груди 50 см. Халат имеет на спинке фиксатор и бумажный фиксатор для поясных завязок. Халат спаян ультразвуковым швом для защиты проникновения жидкости к телу медицинского работника и тем самым позволяет избежать рестерилизацию, манжета на рукавах сшивная из трикотажного материала с высоким содержанием хлопка. Халат должен упакован в косынку из SMSc двумя целлюлозными салфетками для рук. Размер XL. 30 шт. - Набор салфеток : нерентгенконтрастные 10х10 см. Салфетки нерентгеноконтрастные 10x10см, сделаны из марли 12 слоев. 2 шт. - Чаша 500 мл. Чаша синяя 500 мл из полипропилена медицинского класса, не содержит диэтилгексилфталат, не содержит латекс, не содержит поливинилхлорид. Общий диаметр 130 ± 1.5 мм, общая высота 60 ± 1.5 мм. Высота верхней границы составляет 4± 1.5 мм. 1 шт. - Чаша 300 мл синяя. Чаша синяя 300 мл из полипропилена медицинского класса, не содержит диэтилгексилфталат, не содержит латекс, не содержит поливинилхлорид. Общий диаметр 110 ± 1.5 мм, высота чаш 60 ± 1.5 мм. Высота верхней границы составляет 5± 1.5 мм. На внутренней поверхности чаши нанесены два варианта градуировки с шагом 50 мл и 25 мл, позволяющие точно измерять объем жидкости. 1 шт. - Чаша 60 мл. Чаша прозрачная 60 мл из полипропилена медицинского класса, не содержит диэтилгексилфталат, не содержит латекс, не содержит поливинилхлорид. Общий диаметр 63 мм, общая высота 33 мм. 1 шт. - Ручка коагулятора 320 см. Коагулятор с функцией электрохирургического разреза и коагуляции с контролем упора для пальцев. Имеет стандартное одноразовое лезвие. Изготовлен из высококачественного прочного пластика, без латекса. Длина карандаша - 145мм. Трёхполюсная высокая гибкость. Общая длина - 320см с проводом. Вес - 70гр. Блок включает в себя гексагональную систему блокировки для предотвращения вращения электрода во время использования. Устройство включает в себя специальное силиконовое кольцо, которое не допускает попадания жидкости для предотвращения поражения электрическим током. Разъем позволяет использовать карандаши со всеми видами электрохирургических операций. 1 шт. - Перчатки: неопудренные №7. Перчатки хирургические латексные одноразовые, коричневые, неопудренные, размером 7. Перчатки из натурального каучукового латекса. Снижает аллергическую реакцию на латекс благодаря низкому содержанию белка, менее 50 мкг/дм². Специальное внутреннее полимерное покрытие позволяет легко надевать перчатки как сухими, так и влажными руками.Шероховатая поверхность обеспечивает отличное сцепление. Благодаря более тонкой конструкции перчатки обеспечивают лучшую тактильность и помогают хирургу лучше выполнять микрохирургические операции. Коричневый цвет также имеет антибликовое покрытие. 2 шт. - Перчатки: неопудренные №7.5. Перчатки хирургические латексные одноразовые, коричневые, неопудренные, размером 7.5. Перчатки из натурального каучукового латекса. Снижает аллергическую реакцию на латекс благодаря низкому содержанию белка, менее 50 мкг/дм². Специальное внутреннее полимерное покрытие позволяет легко надевать перчатки как сухими, так и влажными руками. Шероховатая поверхность обеспечивает отличное сцепление. Благодаря более тонкой конструкции перчатки обеспечивают лучшую тактильность и помогают хирургу лучше выполнять микрохирургические операции. Коричневый цвет также имеет антибликовое покрытие. 1 шт. - Игла одноразовая: 27 Ga 0,4х13 мм. Игла 27Gx 1½ дюйма 0,4 мм x 13 мм одноразового использования, используемые для инъекционных процедур и для аспирации медицинских жидкостей. Игла сделана из нержавеющей стали и замок соединение из пластика ABS. Игла подходит для использования с соединением Луер или Луер Лок. 1 шт. - Игла одноразовая: 21 Ga 0,8х40 мм. Игла 21Gx 1½ дюйма 0,8 мм x 40 мм одноразового использования, используемые для инъекционных процедур и для аспирации медицинских жидкостей. Игла сделана из нержавеющей стали и замок соединение из пластика ABS. Игла подходит для использования с соединением Луер или Луер Лок. 1 шт. - Скальпель №11. Скальпель одноразовый. Ручка скальпеля: изготовлена из акрилонитрилбутадиенстирол материала, общая длина - 140мм. Ручка скальпеля должна иметь очертание захвата для пальца, чтобы обеспечить лучшую управляемость и манипуляции. Угол полосы захвата пальцем составляет 30 градусов. Лезвие: изготовлено из нержавеющей стали с допустимой твердостью, толщина 0.41мм. Скальпель №11. Метод стерилизации: этиленоксидом. | комп | 50 | 48000 | 2400000
2 | Эмболизирующее устройство |  | Эмболизирующее устройство – интракраниальный стент. Представляет собой самораскрывающуюся плетеную конструкцию из 2-х видов проволоки: кобальт-хромовой и платиновой. Стент в сложенном состоянии закреплен на доставляющем проводнике дистальным концом, вкрученным в соответствующее расширение на проводнике. Проводник имеет гибкий, рентгеноконтрастный 20 мм дистальный кончик и жесткую устойчивую проксимальную часть. Стент совместим с микрокатетером с внутренним диаметром 0.027". Стент должен обеспечивать перенаправление потока и приводить к постепенному стробированию аневризм, сохраняя при этом афферентные сосуды проходимыми. При полном раскрытии стента доставляющий проводник должен оставаться внутри стента для проведения микрокатетера и установки других стентов. Диаметр (мм): 2.50; 2.75; 3.0; 3.25; 3.50; 3.75; 4.0; 4.25; 4.50; 4.75; 5.0; длина (мм): 10; 12; 14; 16; 18; 20; 25; 30; 35. Размер по заявке конечного получателя. | шт | 4 | 4225000 | 16900000
| Итого: | [5 empty] | 19300000
Главный бухгалтер: Жумабаева А.М
Экономист: Джунусова А.О

## мозговые артерии катетеры прово (hidden)
Наименование | ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
| Наименование изделия медицинского назначения | Технические характеристики |  | Ед.изм. | Количество | цена за ед. тенге | Сумма | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
| Спираль для эмболизации церебральных аневризм Axium | 1 | Непокрытая платиновая трехмерная спираль, закрепленная на шасси из полипропилена. Шасси состоит из двух независимо закрепленных нитей и атравматичного полипропиленогого шарика на дистальном конце. Крепление шасси на доставляющей системе должно позволять спирали свободно вращаться на 3600 и отгибаться по углом 300 по отношению к доставляющей системе. Система доставки должна обеспечивать наилучшую установку и перепоцизионирование спирали, а также предотвращать эффект "отброса" доставляющего катетера. Система отделения спиралей - моментальная, активаторного типа, без использования электрических кабелей или батареек. Все размеры спиралей должны доставляться через катетер 0.010". Диаметр от 2 до 25 мм, длина от 2 до 50 см. | шт. | 50 | 211000 | 10550000 | Axium
| Микрокатетер Echclon | #REF! | Микро катетер, движимый по проводнику. Проксимальный конец катетера имеет стандартный люеровский адаптер облегченного присоединения аксессуаров. Катетер имеет полужесткий проксимальный сегмент и 12 переходов жесткости по всей длине для облегчения управления. Имеет одинарные или двойные маркеры. Катетер имеет несколько слоев: тефлоновый стержень, нитиноловый каркас, покрытие Pebax, нейлоновая оболочка. Предназначен для доставки спиралей, рентгенконтрастных веществ и других терапевтических агентов. Длина 150 см. Крутящий момент 1:1. Внутренний диаметр проксимального конца и дистального конца не более 0.017". Внешний диаметр проксимального конца не более 2.1F, внешний диаметр дистального конца не более 1.7F. Совместим с проводником 0.014" и интродьюсером 5F. Давление разрыва - 600 psi. Кончик катетера прямой, 900 с длиной кончика 5мм, 450 с длиной кончика 3мм | шт. | 150 | 182500 | 27375000 | Меднор
| Микрокатетер для доставки интракраниальных стентов Rebar |  | Микро катетер движимый по проводнику. Проксимальный конец катетера имеет стандартный люеровский адаптер облегченного присоединения аксессуаров. Катетер имеет полужесткий проксимальный сегмент и 12 переходов жесткости по всей длине для облегчения управления. Имеет одинарные или двойные маркеры. Катетер имеет несколько слоев: тефлоновый стержень, нитиноловый каркас, покрытие Pebax, нейлоновая оболочка. Предназначен для доставки спиралей, рентгенконтрасных веществ и других терапевтических агентов. Длина 150 см. Крутящий момент 1:1. Внутренний диаметр проксимального конца и дистального конца не более 0.017". Внешний диаметр прокимального конца не более 2.1F, внешний диаметр дистального конца не более 1.7F. Совместим с проводником 0.014" и интродьюсером 5F. Давление разрыва - 600 psi. Размеры по заказу конечного получателя. | шт. |  | 199500 |  | Меднор
| Гидрофильный микропроводник Silver Speed | #REF! | Гидрофильный проводник 0.010" со стержнем из стали 304V. Крутящий момент 1:1. Вокруг стержня намотан провод из платинового сплава. Гибкость кончика – высокая. Кончик максимально атравматичный и рентгенконтастный. Угол наклона кончика – изменяемый. Длина 200см. Проксимальный конец 0.014" не гидрофильный. Предназначен для использования с катетерами движимыми по проводнику. | шт. | 150 | 130500 | 19575000 | Меднор
|  | #REF! | Катетер баллонный, имеющий способность номинального давления для баллона не менее 3,0 мм – 1013КРа (10 атм), а давление разрыва для баллона диаметром не менее 3,0 мм 1824 КРа (18 атм). Имеющий низкий профиль. Размеры: для баллона быстрой смены 1.25/1.5/2,0/2,25/2,5/2,75/3,0/3,25/3,5/3,75/4,0 мм; длина: для 1.5/2,25/2,75 - 6/12/15//20 мм; для 3,25/3,75 – 12/15/20 мм; для 2,0/2,5/3,0/3,5/4,0 – 6/12/15/20/25/30мм. или Для баллонов высокого давления 2,0/2,25/2,5/2,75/3,0/3,25/3,5/3,75/4,0/4,5/5,0 мм; для 2,0/2,75/3,25/3,75/ мм – 6/9/12/15/21мм; для 2,25мм – 6/12/21мм; для 2,5/3,5/4,0 мм – 6/9/12/15/21/27мм; для 4,5 мм – 15/21 мм; для 5,0 – 15 мм.Размеры и виды баллона по заявке конечного получателя.Размеры и виды баллона по Заявке Заказчика. | шт. | 50 | 76400 | 3820000 | Медтроник
|  | #REF! | Материал катетера – наружный слой – нейлон, средняя часть – армированная двухслойная стальная оплетка, внутренний слой – PTFE (политетрафторэтилен), дистальный кончик рентгенконтрастный (длина 2,5 или 16 мм). Характеристики: мультисегментный дизайн. Термосплавка отдельных сегментов (мягкого кончика, формирующейся части, основного шафта), кончик мягкий, гибкий, атравматичный. «Гибридная технология» оплетки увеличивает внутренний просвет и обеспечивает поддержку во время манипуляции. Армирование стенки катетера стальной сеткой препятствует перегибанию устройства в местах анатомических изгибов. Стальная оплетка двойная: круглого и прямоугольного сечения. Специальная технология производства обеспечивает постоянный внутренний просвет по всей длине. Внутренний просвет катетера: 9 F – 0.098", 8 F – 0.088", 7 F – 0.078" и 6 F – 0 .070". 1 единица в упаковке. Размеры: длина 55, 90, 95 и 125 см. Диаметры - от 6 до 9 F.Размеры по заявке Заказчика. | шт. | 150 | 22600 | 3390000 | Кордис
| Интракраниальный стент Solitaire | #REF! | Самораскрывающийся нитиноловый матричный стент с электролитическим способом отделения. Предназначен для проведения ремоделирования аневризм с широкой шейкой, ангиопластики сосудов со склеротическими отложениями, реканализации сосудов со свежими тромбами. Стент должен иметь нефиксированый диаметр для лучшей адаптации к анатомии сосудов пациента. Стент должен иметь возможность репозиционирования с полным обратным удалением в доставляющий микрокатетер, иметь 4 рентгенконтрасных маркеров. Диаметр стента от 4мм до 7, длина от 20мм до 30мм. Размер по заявке конечного получателя. | шт. | 50 | 570500 | 28525000 | Меднор
|  | #REF! |  | шт. | 50 | 280500 | 1320000 | Меднор
| Балонный микрокатетер HyperGlide | #REF! | Баллонный катетер для временной окклюзии при нейропроцедурах при бифуркациях артерий. Сверхмягкий баллон длиной 7 мм, смонтированный на катетере длиной 150 мм. Профиль нераздутого баллона 2.5F или 3.5F. Длина кончика катетера 2 мм. Совместимость с проводником 0.010", который должен поставляться в комплекте. Один проводник должен использоваться для навигации и окклюзии системы. Проксимальный диаметр катетера не более 2.8F, дистальный - 2.2F, внутренний диаметр - 0.0103" Диаметр баллона 4мм и 7мм
#REF!
|  |  |  | шт. | 100 | 26400 | 2640000 | АВВОТ в 1-й технички все 5 видов проводников
|  | 12 |  | шт. | 50 | 96100 | 4805000 | Медтроник
|  |  |  | шт. | 200 | 18600 | 3720000 | Медтроник
| Катетер проводниковый (церебральный) Guider Softip XF | 13 | Катетер проводниковый предназначен для церебральных интервенционных вмешательств. Армированный перекрестно расположенными сдвоенными волокнами нержавеющей стали направляющий катетер со сверхгибкой дистальной частью длиной не менее 7 см, диаметр 5F, 6F, 7F, 8F внутренний диаметр не менее 0,064". Длина 90 см и 100 см. Варианты дистальной части – ангулированый под углом 40 градусов, мультифункциональный и прямые. Тип дистальной части и размер катетера по заявке конечного получателя. | шт. | 150 | 39500 | 5925000 | Меднор
| Диагностический проводник Starter |  | Широкий спектр диаметров: от .018" до .038". Материал проводника - нержавеющая сталь. Тефлоновое покрытие проводника. Наличие проводников длиной 260 см. Наличие прямых и J-изогнутых проводников. Наличие различных радиусов J-загиба. Различная длина гибкой дистальной части. Наличие "двусторонних" проводников. Возможность выбора проводников с фиксированным и нефиксированным внутренним стержнем. Гидрофильное покрытие по всей длине. | шт. | 7 | 5600
| Катетер диагностический Imager II |  | Просвет (для катетера 5F) - 0,047" (левый), 0,045" (правый). Просвет (для катетера 6F) - 0,056" (левый), 0,056" (правый). Максимальное давление 1200 psi. Использование технологии "Flextrusion" при производстве катетера. Пропускная способность при максимальном давлении (катетер 5F) - 21,9 мл/с (левый), 19,8 мл/с (правый). Наличие в покрытии катетера тромбо-устойчивого материала. Двойная проволочная армировка по всей длине катетера до самого кончика. Наличие различных вариантов типов кончиков. Размер и тип кончика по заявке заказчика. | шт. | 5 | 6500
| Интрадюсер Medikit |  | Материал – рентгеноконтрастный пластик. Диаметр от 4F до 9F. Длина канюли от 11 до 25см. Несминаемость трубки при прохождении изгибов. Трехстворчатый дизайн клапана интродьюсера. Силиконовое покрытие клапана интродьюсера. Цветовая маркировка интродьюсеров в зависимости от диаметра. | шт. | 22 | 5600 |  | Меднор
| Ангиографическая игла EN-18 |  | Игла для пункции сосудов с целью обеспечения сосудистого доступа и дальнейшего введения инструментария. Длина 70 мм, внутренний диаметр – не менее 0.038”, наружный диаметр 18G и 19G. Индивидуальная стерильная упаковка. Срок стерильности - не менее 3 лет с момента изготовления. | шт. | 22 | 1600
Зав. кардиоперационного блока: Утегалиев Т.К.
Проводник NEUROSCOUT
Проводник NEUROSCOUT