## объявление №17
УТВЕРЖДАЮ
Главный врач КГП на ПХВ «Многопрофильная больница
Аягозского района» УЗ области Абай
____________________ Омаров Ш.Ж.
Объявление №19 1. Наименование и адрес заказчика: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Многопрофильная центральная районная больница Аягозского района» управления здравоохранения области АБАЙ», находящее по адресу; РК, область Абай, г.Аягоз, ул.Рахимова 1/1., на основании Приказа МЗ РК №110 от 07.06.2023г. Правила организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи для лиц,содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или)в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг" объявляет о проведении закупа способом запроса ценновых предложений "Приобритение лекарственных средств и медицинских изделий и медицинского оборудования" по следующим лотам:
№ лота | Международное непатентованное название или состав | Техническая спецификация | Ед.изм | саны | бағасы | барлығы
1 | СМАД (Аппарат суточного мониторирования АД с ЭКГ) | Комплекс суточного мониторирования АД предназначен для записи измерений показателей АД у пациента в течение не менее 24 часов, хранения полученных данных в энергонезависимой памяти до последующего их ввода в компьютер для обработки и формирования итогового документа. Наличие сертификата об утверждении типа средств измерений. Наличие Регистрационного Удостоверения Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан. Регистратор носимый для суточного мониторирования АД с измерением по осциллометрическому методу. Диапазон измерения: в диапазоне 20-280 мм рт. ст., Точность измерения: ±3 мм рт. ст. Метод измерения: осциллометрический; Наличие дисплея ЖКИ для индикации: - результатов измерения; - состояния аккумуляторов; - сервисные функции. Максимальная длительность мониторирования: не менее 72 часов; Максимальное программируемое число измерений: 600 измерений; Напряжение постоянного тока (в режиме суточной записи):от 2.2 до 3,4 В; Диапазон измерения давления в манжете: от 2,67 до 38,7 кПа (от 20 до 290 мм рт.ст.); Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения давления в манжете:± 0,4 кПа (± 3 мм рт.ст); Скорость спада давления в манжете в режиме декомпрессии: от 0,3 до 0,7 кПа/с (от 2 до 5 мм рт.ст./с); Время быстрого сброса давления в манжете от уровня 34,7 до 2 кПа (от 260 до 15 мм рт.ст.): 10 с. Время непрерывной работы регистраторов: 24 – 72 ч. Время установления рабочего режима: 10 мин. Время передачи суточной записи из регистратора в ПК: не более 3 мин. Независимость результатов измерения от климатических условий; Автоматическое определение типа манжеты (педиатрическая/большая); Возможность установления пределов накачиваемого давления для взрослого и педиатрического режимов. Энергонезависимая память для хранения данных; Независимый аварийный канал для измерения и управления прибором, включая дополнительный датчик давления, усилитель, контроллер и схему управления клапанами и компрессором; Бесступенчатое (непрерывное) стравливание воздуха из манжеты при измерении; Функция внеплановового пуска и остановки измерения; Способ передачи данных на ПК при разгрузке монитора АД: беспроводной. Хранение осциллограмм по каждому измерению в памяти; просмотр осциллограмм пульсаций давления в манжете; верификация измерений. Индивидуальные настройки пользователя, создание индивидуальных планов суточного измерения: ночного, дневного, специальных периодов и интервалов. Вес: 180 грамм. Габариты: 135 х 70 х 25 мм. Блок сопряжения регистратора АД с ПКЧехол защитный регистратора АД Устройство зарядное АД Манжета взрослая т1Манжета взрослая т2Трубки удлинительные с переходниками-1 комплектТемпература окружающего воздуха, С от 10 до 45 Относительная влажность, без конденсации % от 10 до 95 DDP пункт назначения КГП на ПХВ «Многопрофильная центральная районная больница Аягозского района» УЗ области Абай, ул. Рахимова, 1, 070200, г. Аягоз (2 единиц) Со дня подписания Договора до 10 декабря 2024 г. Гарантийное сервисное обслуживание МИ не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МИ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий | шт | 2 | 1599795.5 | 3199591
2 | Фармацевтический холодильник для храненения вакцин | Микропроцессорный регулятор температуры со сверхчувствительным датчиком температуры; система принудительной циркуляции воздуха; металлическая дверь с замком; автоматическое поддержание температуры в камере; сигнализация при отклонении температуры от заданной; отображение температуры на табло панели управления; отключение вентилятора при открывании двери, пластиковые контейнеры для фарм.препаратов - 2 шт. Общий объем, 250 л. Количество компрессоров 1 шт. Габаритные размеры: Высота, 1300 мм Глубина, 610 мм Ширина, 600 мм Масса, не более: 50 кг., Номинальная потребляемая мощность, 200 Вт Напряжение, 220 В Холодильная камера Система оттаивания холодильной камеры авто Температура в холодильной камере: +2... +15 Частота 50 Гц - температура окружающего воздуха, °С +10 … +35- относительная влажность при 25°С, % 80DDP пункт назначения КГП на ПХВ «Многопрофильная центральная районная больница Аягозского района» УЗ области Абай, ул. Рахимова, 1, 070200, г. Аягоз (3 единиц) Со дня подписания Договора до 10 декабря 2024 г. Гарантийное сервисное обслуживание МИ не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МИ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий | шт | 3 | 228000 | 684000
| Итого: | сумма |  |  |  | 3883591
Товар должен быть доставлен: РК, область Абай,г Аягоз,ул Рахимова 1/1 КГП на ПХВ "МЦРБ Аягозского района"
УЗ области Абай, поставка товара до склада.
Место предоставления (приема) документов: РК, область Абай, г Аягоз,ул Рахимова 1/1, 2-этаж кабинет 129
Окончательный срок подачи ценновых предложений: до 13 часов 00 минут "27" ноября 2024 года по адресу: РК,
область Абай, | г Аягоз, ул Рахимова 1/1, 2-этаж,кабинет 129
Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться: в 15 часов 00 минут "27 ноября" 2024 года по следующему
адресу: РК, область Абай, г Аягоз, ул.Рахимова 1/1 , актовым зале.
Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8 775 753 46 42
Дата проведения ценнового предложения с 20.11.2024 по 27.11.2024 года.
Зам главного врача по лечебной части Искаков А.С__________________
Главный бухгалтер: Жумабаева А.М________________
Провизор: Зулхарова А. ________________
Бухгалтер: Шалова Ж.Б ______________